Technická specifikace

k veřejné zakázce pod názvem

„Systém pro bezkontaktní vzdálené monitorování nebezpečných látek v ovzduší na bázi pasivní infračervené spektrometrie“

Zařízení musí umožňovat rychlé prostorové skenování (až v rozsahu 360°) a tvorbu 2D a 3D (v případě použití dvou systémů) koncentračních map. Musí být dosahováno vysoké rychlosti skenu při současném vysokém prostorovém i spektrálním rozlišení. Software zařízení musí umožňovat simultánní detekci až 40 látek s možností výběru z minimálně 400 průmyslových nebezpečných látek (list ETW) a bojových chemických látek. Načtení kompletní 2D mapy s prostorovým úhlem maximálně 10 mrad a spektrálním rozlišením minimálně 4 cm-1 by nemělo překročit 30 s. Zařízení musí používat teleskopickou IR optiku zajišťující vysoké prostorové rozlišení.

Zařízení musí být uzpůsobeno pro mobilní nasazení, součástí dodávky musí být i zařízení pro montáž systému do automobilu a mobilní výpočetní a řídící systém. Zařízení musí mít integrovaný systém GPS a kameru pro denní provoz a IR kameru pro noční provoz.

Minimální technické požadavky jejichž splnění je základní podmínkou k účasti pro veřejnou zakázku:

| Použitá technologie: | Pasivní infračervená spektrometrie s rychlým prostorovým skenováním |
| --- | --- |
| Princip IR spektrometrie | FTIR |
| Spektrální rozsah | minimálně 680 – 1500 cm-1 |
| Maximální spektrální rozlišení | minimálně 0.5 cm-1 |
| Spektrální rozlišení v módu rychlého skenování a detekce nebezpečných látek | minimálně 4 cm-1 |
| Rychlost záznamu spekter | minimálně 15 spekter za vteřinu při rozlišení minimálně 4 cm-1 |
| NEΔT (rozdíl teplot ekvivalentní šumu) při pokojové teplotě 25°C, teplotě černého tělesa 300 K, jeden sken při plné rychlosti skenování | menší než 30 mK (pří spektrálním rozlišení minimálně 4 cm-1) |
| Snímaný prostorový úhel (zorné pole) | Maximálně 10 mrad |
| Rozsah prostorového skenování | Minimálně 360° x 30° |
| Rozlišení prostorového skenování | Menší jak 5 mrad |
| Video systém | Pro denní pozorování s možností zoomu kontrolovaného ze software Pro noční pozorování IR kamera s minimálně 640 x 512 aktivními body. |
| Detekční algoritmus | S kompenzací pro atmosferické signatury |
| Spektrální knihovna pro detekci v reálném čase, musí umožňovat simultánní detekci všech látek v knihovně | Minimálně 40 látek |
| Volitelná externí knihovna | Minimálně 400 látek |
| Zobrazení v reálném čase | 2D koncentrační mapa detekovaných škodlivin na pozadí obrazu z videokamery nebo IR kamery |
| Software | Automatické ukládání všech relevantních dat: obraz z video nebo IR kamery, koordináty z GPS, plná spektrální data ke každému bodu, identifikované látky, možnost následných operací s daty (přepočítání identifikací a koncentrací). |
| Pracovní teplota | Minimální požadovaný rozsah od -20°C do 55°C |
| GPS | Interní GPS s plnou komunikací se softwarem |
| Hmotnost systému v provozním stavu bez přepravního obalu | Ne vyšší jak 75 kg |