provádění kontrol

a

vedení dokumentace

věcných prostředků 
chemické a technické služby

                                    
[image: image2.bmp]
41. Obecné zásady  provádění kontrol a vedení dokumentace věcných prostředků chemické a technické služby:


52.
Ochranné oděvy


62.1   Provádění kontrol protichemických ochranných oděvů


62.1.1 Doba expozice nebezpečné látky


62.1.2
Vizuální kontrola


82.1.3
Funkční zkouška


82.1.4
Tlaková zkouška plynotěsnosti ochranného oděvu


82.2.1
Typ oděvu: OPCH - 90 PO


82.2.2
Typ oděvu Trellchem Super Extra


82.2.3
Typ oděvu: Team Master pro


92.2.4
Typ oděvu: Work  Master


93.
Izolační dýchací přístroje a obličejové masky


103.1
Postup kontrol izolačních dýchacích přístrojů


113.1.1
Kontrola izolačního vzduchového dýchacího přístroje Saturn


123.1.2
Kontrola izolačního vzduchového přístroje PSS  Dräger


134.
Obličejové masky


134.1
Metodika kontrol obličejových masek


134.2
Vizuální kontrola


134.3
Kontrola těsnosti obličejové masky CM-4, CM-5


144.4
Zkouška podtlakem s vydechovacím ventilem


144.5
Zkouška podtlakem bez vydechovacího ventilu


144.6
Zkouška přetlakem bez vydechovacího ventilu


144.7   Zkouška otevíracího tlaku výdechového ventilu


145.
Křísící přístroje


145.1
Postup kontroly Saturn OXY


156.
Detekční přístroje a zařízení


156.1
Postup kontroly detektoru toxických látek – CMS Dräger


156.2
Postup kontroly explozimetru GasAlert Micro 2


156.3
Postup kontroly OLDHAM MX-21


166.4
Postup kontroly detektoru plynů X – am 7000


166.5
Postup kontroly - EX-OX- METER II


166.6
Postup kontroly detektoru tepla HOTSPOTTER


166.7
Postup kontroly detektoru tepla Pyrometr AMIR


166.8
Postup kontroly detektoru tepla  AG-600


176.9
Postup kontroly detektoru tepla RAYTEK


176.10
Postup kontroly termokamery Argus


176.11
Postup kontroly termokamery Bullard Tlx


176.12
Postup kontroly bezkontaktního teploměru AMIR 7813


176.13
Postup kontroly chemického průkazníku – CHP 71


186.14
Postup kontroly radiometru DC – 3E – 98


186.15
Postup kontroly osobního dozimetru D - 222


186.16
Postup kontroly osobního dozimetru DMC 2000S


186.17
Postup kontroly indikátoru ionizujícího záření GI 3-H


186.18
Postup kontroly ručního nasavače a trubiček


197. Pokyny pro provoz kompresoru, plnění a manipulaci s tlakovými lahvemi


197.1   Provoz kompresoru


197.1.1  Kontrola před spuštěním kompresoru


197.1.2
Údržba kompresoru po ukončení práce


197.1.3
Kontrola a údržba kompresoru


207.2
Pokyny pro plnění a manipulaci s tlakovými láhvemi


207.1.1
Všeobecné zásady


207.1.2
Značení kovové láhve musí obsahovat


217.1.3
Je zakázáno plnit láhve


217.1.4
Kompozitní tlakové láhve


217.1.5
Výrobní štítek láhve obsahuje následující údaje


227.1.6
Vnější posouzení před plněním a plnění kompozitní láhve


237.1.7
Typy poškození kompozitních láhví


247.1.8
Kritéria přijatelnosti poškození


268. Kontrola pneumatických zařízení


268.1
Kontrola zvedacích vaků


268.1.1
Vizuální a funkční zkouška


268.2
Kontrola pneumatických ucpávek


268.2.1
Vizuální a funkční zkouška


279.
Metodika zkoušení žebříků


279.1
Hákové žebříky


279.1.1
Kontrola a údržba


289.1.2
Zkoušení pevnosti


289.2
Nastavovací žebříky


289.2.1
Kontrola a údržba


289.2.2
Zkoušení pevnosti


289.2.3
Funkční zkouška


299.3
Vysunovací žebříky


299.3.1
Kontrola a údržba


299.3.2
Zkouška pevnosti


299.3.3
Funkční zkouška


3010. Tlakové požární hadice


3010.1
Zkoušky tlakových požárních hadic


3010.2
Skladování hadic


3010.3
BOZP při provádění tlakových zkoušek hadic.


3010.3.1
BOZP při zkoušení hadic tlakem


3010.3.2
Společné ochranné pracovní prostředky


3111. Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami


3111.1
Záchranné lano


3111.1.1
Vizuální kontrola


3111.1.2
Funkční zkouška


3111.1.3
Důvody vedoucí k vyřazení lana z používání


3211.2
Polohovací pás


3211.2.1
Vizuální kontrola


3211.2.2
Funkční zkouška


3211.2.3
Důvody vedoucí k vyřazení polohovacího pásu z používání


3212. Postup kontrol oděvů proti sálavému teplu a obleků na ochranu před ohněm


3212.1
Vizuální kontrola


3413.
Vedení dokumentace chemické a technické služby


3413.1
Ochranné oděvy


3413.2
Izolační dýchací přístroje + obličejové masky, křísící přístroje


3413.3
Detekční přístroje


3413.3.1
Detekční přístroje CMS Dräger


3513.3.2
Detekční přístroje GasAlert Micro


3513.3.3
Detekční přístroje OLDHAM


3513.3.4
Detekční přístroje X – am 7 000


3613.3.5
Detekční přístroje EX – OX METER


3613.3.6
Detekční přístroje HOTSPOTER


3613.3.7
Detekční přístroje AMIR


3613.3.8
Detekční přístroje AG - 600


3713.3.9
Detekční přístroje RAYTEK


3713.3.10
Detekční přístroje - termokamera Argus


3713.3.11
Detekční přístroje -  termokamera  Bullard


3813.3.12
Detekční přístroje AMIR 7813


3813.3.13
Detekční přístroje CHP - 71


3813.3.14
Detekční přístroje – radiometr DC – 3E - 98


3813.3.15
Detekční přístroje – dozimetr D 222


3913.3.16
Detekční přístroje – dozimetr D 2 000 S


3913.3.17
Detekční přístroje – indikátor GI – 3H


3913.4
Kompresor  pro plnění tlakových lahví


3913.5  Tlakové lahve


4013.6   Pneumatická zařízení


4013.6.1 Pneumatická zařízení - zvedací vaky


4013.6.1
Pneumatická zařízení - ucpávky


4013.7  Přenosné žebříky


4013.8  Věcné prostředky základní - hadice


4014.
Použitá literatura:




1. Obecné zásady  provádění kontrol a vedení dokumentace věcných prostředků chemické a technické služby: 

· Věcné prostředky chemické a technické služby (dále je „prostředky“) zařazené do pohotovosti a zálohy musí být udržovány akceschopné. Neakceschopné prostředky chemické a technické služby musí být uloženy odděleně a zvlášť označeny – MIMO PROVOZ nebo NEPOUŽÍVAT - až do provedení jejich oprav. Zodpovídá: technik, který vyřadil prostředek z používání.

· Příslušníci určení k zabezpečení plnění úkolů chemické a technické služby, osoby pověřené plněním a manipulací s tlakovými lahvemi a osoby pověřené péčí o prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (dále je „technici“) provádějící kontrolu, seřizování, údržbu a opravy prostředků chemické a technické služby je nesmí zařadit do pohotovosti nebo zálohy, pokud nesplňují všechny stanovené pracovní parametry.

· Kontroly, způsob používání a údržba prostředků chemické a technické služby musí odpovídat návodu na použití, technickým podmínkám, případně jiným závazným předpisům. Návody na použití prostředků jsou k dispozici v provozních prostorách chemické a technické služby příslušné stanice a při provádění kontrol, seřizování, údržbě a opravách prostředků musí být respektovány.

· Kontroly všech prostředků, které provádí technik, musí být provedeny před zavedením do používání, po použití, opravě nebo revizi nebo při dalších podmínkách, které stanový výrobce a periodicky podle druhu prostředku. Důvodem k provedení kontroly může být i jakákoliv pochybnost o správné funkci prostředku zařazeného v pohotovosti nebo záloze. U prostředků podléhajících plombování je důvodem k provedení kontroly zjištění porušení plomby,  kdy je pochybnost a není zaručeno, že s tímto prostředkem  nebylo manipulováno.

· Před provedením kontroly musí být ověřeno, že evidenční popřípadě výrobní číslo prostředku, je shodné s evidenčním nebo výrobním číslem uvedeným v dokumentaci (záznamu o kontrole).

· Po provedení kontroly prostředku provede technik, který prováděl kontrolu, zápis do karty záznamu o kontrole prostředku s uvedením datumu kontroly, výsledku kontroly a podpisu. Vzory zápisu do karet jsou uvedeny u postupů pro provádění kontrol prostředků a ve vzorových kartách, které jsou přílohou této metodiky. 
· Nevyplnění některého z pracovních parametrů v příslušném záznamu se považuje za neprovedení kontroly tohoto parametru a tím, porušení postupu kontroly. Pokud nebyla kontrola stvrzena podpisem je to považováno za neprovedení celé kontroly.

· V záznamu o kontrole je nepřípustné jakékoliv přepisování např. datumu nebo zjištěných pracovních parametrů. V případě, že dojde k chybnému zápisu přeškrtne se celý řádek a záznam o kontrole se zapíše do nového řádku. Prostředky určené pro výcvik musí být uložené odděleně od prostředků zařazených do pohotovosti a zálohy a musí být označeny „CVIČNÉ“.
2. Ochranné oděvy

Podle typu ochranného oděvu obsahuje kontrola ochranných oděvů:

· Kontrolu doby expozice nebezpečné látky, kterou je porovnání skutečné a povolené doby expozice nebezpečné látky s tabulek odolnosti dodaných výrobcem ochranného oděvu (zpravidla součást návodu na použití).

· Vizuální kontrolu, kterou se zjišťuje jak kompletnost oděvu, tak jeho celkový stav s             ohledem na možné mechanické, tepelné nebo chemické vlivy se zaměřením na posouzení vnějšího stavu oděvu a jeho materiálu včetně všech součástí ochranného   oděvu.
· Funkční zkoušku, kterou se zjišťuje funkčnost a spolehlivost plynotěsného zipu  a ventilů ochranného oděvu.
· Tlakovou zkoušku, kterou se zjišťuje plynotěsnost ochranného oděvu.
      Rozsah kontrol jednotlivých ochranných oděvů uvádí tabulka 1.

	Typ oděvu
	Doba          expozice   NL
	Vizuální          kontrola
	Funkční zkouška
	Tlaková zkouška

	OPCH-90 PO
	*
	*
	*
	*

	Trellchem Super Extra
	*
	*
	*
	*

	Team Master Pro
	*
	*
	*
	*

	Work Master
	*
	*
	*
	*

	SOO-CO
	*
	*
	
	

	SUNIT
	*
	*
	
	


Tabulka 1

2.1   Provádění kontrol protichemických ochranných oděvů

2.1.1 Doba expozice nebezpečné látky

Případné údaje o nasazení ochranného oděvu a době působení nebezpečné látky se uvádějí v záznamu o použití ochranného oděvu, kde se uvede, která část a jak dlouho byla vystavena působení nebezpečné látky.  Karta č. - 1A – pro OPCH 90 PO, Trellchem Supe Extra,Team Master Pro, Work Master,  1-2A – pro SOOCO a 1-3A pro SUNIT

2.1.2 Vizuální kontrola

Vizuálně provádíme kontrolu:

· Kompletnosti soupravy.

· Stupně mechanického poškození.

· Působení tepelných a chemických vlivů.

· Viditelných projevů stárnutí materiálu.

Rozsah vizuální kontroly ochranných oděvů  uvádí tabulka 2.

1) při kontrole stupně mechanického poškození materiálu oděvu lze využít prosvícení materiálu z vnitřní strany ochranného oděvu

2) naleptání materiálu ochranného oděvu chemickými látkami nemusí být patrné vizuálně. Může být zjistitelné omakem, kdy materiál zjevně lepká.

Ochranný oděv se nesmí zařadit do pohotovosti nebo zálohy pokud se zjistí vizuálně:

· Nekompletnost soupravy.

· Natržení, oděr, sedření materiálu oděvu nebo záděru švů.

· Poškození upínacích pásků, trnů a vázacích tkanic.

· Poškození rukávových manžet, kroužků, dupaček, holin, ochranných přezůvek nebo obličejové těsnící manžety.

· Malá průhlednost nebo popraskání zorníku.

· Poškození plynotěsného zipu nebo ventilů.

· Propálení nebo zuhelnatění materiálu.

· Barevná změna nebo naleptání chemikáliemi.

· Viditelné projevy stárnutí materiálu jako jsou malé trhlinky, zvrásnění nebo změna barvy v místě přeložení.

    Rozsah vizuální kontroly  ochranných oděvů uvádí tabulka č. 2

	VIZUÁLNÍ  KONTROLA
	OPCH-90 PO
	Trellchem Super  Extra
	Team Master  Pro
	Work Master
	SOO-CO
	SUNIT
	

	Kompletnost soupravy
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Stupeň mechanického poškození
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Materiál oděvu1
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Ochranné rukavice
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Holiny
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	Zorník
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Plynotěsný zip
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Výdechové ventily
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Rukávové kroužky
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	Rukávové manžety
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Palcová poutka
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	Nohavicové manžety
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Dupačky
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Ochranné přezůvky
	
	
	
	
	*
	
	

	Upínací pásky
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Zajišťovací pásky ochr. Rukavic
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Vázací tkanice
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	Spinky
	
	
	
	
	*
	
	

	Trny
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	Pružná šle
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	Těsnící manžeta masky
	
	
	
	
	*
	
	

	Tepelné a chemické vlivy2
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	Stárnutí materiálu
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	


Tabulka 2

2.1.3 Funkční zkouška

U plynotěsného zipu se především zjišťuje snadnost uzavírání a otevírání až do krajní polohy. Při každé kontrole se plynotěsný zip namaže mastnou tyčinkou. U ventilů oděvu se zjišťuje jejich stav, neporušenost a čistota sedla pod ventilem, těsnící a otevírací funkce. Krytky ventilů musí směřovat svým vyfukovacím otvorem dolů po oděvu.

2.1.4 Tlaková zkouška plynotěsnosti ochranného oděvu

· Zkouška se provádí při normální pokojové teplotě asi 20oC. Aby nedošlo k chybnému měření provádí se v místnosti, kde není průvan. 

·  K naplnění oděvu se používá čistý a bez olejových příměsí stlačený vzduch.
2.2 Provádění tlakových zkoušek jednotlivých typů protichemických ochranných oděvů

2.2.1 Typ oděvu: OPCH - 90 PO

Oděv nafouknout na tlak 1800 Pa nebo 18 cm vodního sloupce)

Po 3 minutách snížit tlak na 1600 Pa

Měření těsnosti oděvu při tlaku 1600 Pa po dobu 3 min.

Maximální povolený pokles na 1400 Pa (max. o 200 Pa)

2.2.2 Typ oděvu Trellchem Super Extra

Oděv nafouknout na tlak 2700 Pa a po 2 minutách snížit tlak na 2000 Pa

Měření těsnosti oděvu při tlaku 2000 Pa po dobu 5 min.

Maximální povolený pokles na 1800 Pa (max. o 200 Pa)

2.2.3 Typ oděvu: Team Master pro

Oděv nafouknout na tlak 1750 Pa – průběžně udržovat tlak  v rozmezí 1700 Pa – 1750 Pa – formátování oděvu a po 10 minutách snížit tlak na 1650 Pa

Měření těsnosti oděvu při tlaku 1650 Pa po dobu 6 min.

Maximální povolený pokles na 1350 Pa (max. o 300 Pa)

Dále se u tohoto obleku provádí kontrola těsnosti ventilů

Pod ventilem vytvořit podtlak 1000 Pa a měření těsnosti ventilu při tlaku -1000 Pa po dobu 1 minuty. Maximální povolený vzestup tlaku je na hodnotu -900 Pa.

SERVIS

Životnost obleku bez používání je minimálně osm let. 

Výměna podložek ventilů každé dva roky.

2.2.4 Typ oděvu: Work  Master 

Oděv nafouknout na tlak 1750 Pa nebo 17,5 cm vodního sloupce) – průběžně udržovat tlak udržovat v rozmezí 1700Pa – 1750Pa a po 10 minutách snížit tlak na 1650 Pa

Měření těsnosti oděvu při tlaku 1650 Pa po dobu 6 min.

Maximální povolený pokles na 1350 Pa (max. o 300 Pa)

Dále se u tohoto obleku provádí kontrola těsnosti ventilů

Pod ventilem vytvořit podtlak 1000Pa a měření těsnosti ventilu při tlaku -1000Pa po dobu 1 minuty. Maximální povolený vzestup tlaku je na hodnotu -900Pa.

SERVIS

Životnost obleku bez používání je minimálně osm let

Výměna podložek ventilů každé dva roky.

3. Izolační dýchací přístroje a obličejové masky

· Při provádění kontrol IDP a obličejových masek musí být dodrženy obecné zásady provádění kontrol prostředků a vedení dokumentace.

· Před zjišťováním pracovních parametrů IDP a obličejových masek nejdříve zkontrolujeme těsnost měřící skříňky nebo zkušební hlavy utěsněním měřidla a kontrolou těsnosti na podtlak a přetlak.

· Při kontrole IDP jejichž majitelem není HZS KK nesmí být na přístroj nasazena tlaková láhev v případě, že platnost periodické kontroly IDP by přesahovala platnost periodické kontroly láhve (TZ).

· V případě, že obličejová maska je součástí IDP musí být provedena kontrola masky a IDP současně.

· Při provádění jakékoliv servisní činnosti přístroje jako je například roční revize, oprava přístroje nebo výměna dílů technik provede zápis do záznamu o revizi příslušného dýchacího přístroje nebo obličejové masky s uvedením prováděné činnosti. 

3.1 Postup kontrol izolačních dýchacích přístrojů

Rozsah  kontrol IDP a sledované pracovní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Vysvětlivky k tabulce č. 1.

                  A)  při kontrole se nepoužívá měřících přístrojů,

                  B)  při kontrole je využito přístrojového manometru,

                  C)  při kontrole se zjišťují pracovní parametry a funkce pomocí měřících         

                       přístrojů,

Rozsah kontrol izolačních dýchacích přístrojů
	
	Kontrolované pracovní parametry
	SATURN
	PSS 90 (100) DRÄGER

	A
	Vizuální kontrola
	*
	*

	A
	Kontrola funkce PA
	*
	*

	B
	Kontrola tlaku v láhvi
	*
	*

	B
	Vysokotlaká těsnost
	*
	*

	B
	Zvuková signalizace ( varovný signál )
	*
	*

	C
	Střední tlak
	
	*

	C
	Statický přetlak PA
	
	*

	C
	Kontrola spínacího tlaku PA
	
	*

	C
	Zkouška sprchy ( obtokový ventil )
	
	*

	C
	Těsnost nízkotlaké části PA

přetlak / podtlak
	*
	

	C
	Těsnost přístroje

přetlak / podtlak
	*
	

	C
	Otevírací podtlak PA
	*
	

	C
	Těsnost ventilů PA
	*
	











Tabulka č. 1
3.1.1 Kontrola izolačního vzduchového dýchacího přístroje Saturn

Při vizuální kontrole přístroje se ujistěte, že :

· Přístroj je kompletní a nevykazuje žádné znaky mechanického poškození nebo nadměrného opotřebení a plomba plicní automatiky (dále jen PA) není poškozená.
· Pryžové části přístroje (vrapová hadice, těsnící kroužky vysokého tlaku a popruhy) nevykazují žádné znaky chátrání nebo poškození.
· Horní závěs a popruhy jsou bezpečně upevněny k nosiči.
· Tlaková láhev je bezpečně umístěná a připevněná na nosiči.

· Obličejová maska s ventily a popruhy nevykazuje žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací a vydechovací ventily správně dosedají.

 Postup měření pracovních parametrů: 

· Kontrola tlaku v láhvi - otevřete láhvový ventil a zkontrolujte tlak na manometru. Počáteční tlak má být  200 bar, ( 20 MPa
 ).
· Kontrola funkce PA - dvěma hlobokými vdechy vyzkoušejte, zdali PA dává bez velkého odporu dostatek vzduchu.
· Kontrola otevíracího podtlaku PA - zkouší se při otevřeném ventilu láhve při tlaku 200 bar. Podtlak nesmí být větší než 2,5 mbar (250 Pa).
· Kontrola těsnosti ventilů PA - zkouší se při otevřeném ventilu láhve a kontroluje se nárůst tlaku v prostoru PA, způsobený netěsností ventilů PA a zvukové signalizace. Maximální povolený nárůst tlaku je 2 mbar.min-1 (200 Pa . min-1).

· Kontrola vysokotlaké těsnosti - při uzavření ventilu láhve naplněné na tlak 200 bar nesmí na vysokotlaké části poklesnout tlak o více jak 10 bar. min-1.
· Kontrola činnosti zvukového signálu (varovný signál) - kontroluje se při zavřené láhvi pomalým odsáváním tlaku. Signál musí začít znít při tlaku 40 bar +10 bar. 

· Kontrola manometru - provádí se jedenkrát za rok.

Po připojení kontrolního manometru srovnávat s přístrojovým:

· 200 bar - odchylka +/- 10 bar

· 100 bar - odchylka +/- 10 bar

· 5 bar - odchylka   - 5  bar

· Kontrola těsnosti nízkotlaké části PA (přístroje) - zkouší se při přetlaku a podtlaku 8 mbar (800 Pa).   Maximální povolená změna tlaků smí být  1 mbar.min-1 (100 Pa. min-1).

3.1.2 Kontrola izolačního vzduchového přístroje PSS  Dräger

Při vizuální kontrole přístroje se ujistěte, že:

· Přístroj je kompletní, a nevykazuje žádné znaky poškození nebo nadměrného opotřebení.
· "O" kroužky obličejové masky a redukčního ventilu jsou v dobrém stavu.
· Tlaková láhev je správně a bezpečně umístěná na nosiči.
· Redukční ventil je bezpečně připojen k výstupu láhvového ventilu a bezpečně připojen k nosiči.
· Středotlaká a vysokotlaká hadice není pokroucená ani jinak poškozená.
· Plicní automatika (dále jen PA) je bezpečně připojena k dýchací masce.
· Obličejová maska s ventily a popruhy (nebo upínací zařízení) nevykazuje žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací ventily správně dosedají.
· Upínací zařízení (kandahár) je bezpečně připojeno k obličejové masce.

· Kontrola tlaku v TL  - [ min. 270 bar (27 MPa) ] 
 a po jeho uzavření zkontrolujte těsnost vysokotlaké části DP – po dobu 1 minuty nesmí dojít k poklesu o 10 bar (1 MPa) na vysokotlakém manometru.
· Kontrola těsnosti PA - PA je odpojená od IDP a rychlospojka je utěsněná. Měřící skříňku přepnout do měření podtlaku ( - ) a natavit podtlak – 7 mbar (700 Pa). Po dobu 15 sec nesmí dojít k poklesu o 1 mbar (100 Pa). Pro vyloučení možné „ kónické „ netěsnosti se doporučuje provést i zkoušku přetlakem + 7 mbar (700 Pa) a sledovat po dobu 15 sec nesmí dojít k poklesu o 1 mbar (100) Pa.

· Kontrola spínacího podtlaku PA.
Měřící skříňku přepnout do měření podtlaku ( - ) a PA uzavřít do pohotovostní polohy. Na měřící skříňce vytvářet podtlak – musí dojít k přepnutí PA do přetlaku 

· Kontrola statického přetlaku

PA opět propojte s DP a měřící skříňku nastavte do polohy ( 0 ) otevřete TL – statický přetlak se má ustálit v rozmezí od +1 do + 3,9 mbar (+ 100 do +  390 Pa).

· Kontrola středotlaku

Do rychlospojky vložit kontrolní manometr a po otevření TL sledovat hodnotu středotlaku – musí být v rozmezí 6-9 bar (0,6 – 0,9 MPa) a musí se ustálit, pokud dochází k nárůstu tlaku je vadný redukční ventil, pokud po uzavření TL dochází k poklesu tlaku je středotlak netěsný. Při otevřené TL otevřít naplno PA – pokles tlaku smí být max. o 2 bar (0,2 MPa). – čímž se též provede kontrola vnitřní těsnosti PA - PA je napojena na DP a měřící skříňka je v poloze 0 – sleduje se aneroid skříňky – nesmí docházet k nárůstu tlaku

· Kontrola činnosti varovného signálu – musí začít znít v rozmezí tlaku 50-60 bar (5-6 MPa) v TL

· Kontrola manometru - provádí se jedenkrát za rok.

Po připojení kontrolního manometru srovnávat s přístrojovým:

· 300 bar – odchylka +/- 10 bar

· 200 bar - odchylka +/- 10 bar

· 100 bar - odchylka +/- 10 bar

· 7 bar - odchylka   - 5  bar

Po ukončení zkoušky IDP je nutno naměřené hodnoty zapsat do dokumentace a při uložení přístroje je nutno PA přepnout do polohy POHOTOVOST !!!

4. Obličejové masky

4.1 Metodika kontrol obličejových masek

4.2 Vizuální kontrola

Při vizuální kontrole obličejové masky se ujistěte, že:

· obličejová maska s ventily a popruhy nevykazuje žádné znaky chátrání nebo poškození, zorné pole je čisté a vdechovací a vydechovací ventily správně dosedají,

· upínací zařízení (kandahár) je bezpečně připojeno k obličejové masce.

4.3 Kontrola těsnosti obličejové masky CM-4, CM-5

Způsoby kontroly těsnosti obličejových masek pomocí zkušební hlavy:

· Kontrola pod tlakem s vydechovacím ventilem (A).
· Kontrola pod tlakem bez vydechovacího ventilu (B).
· Kontrola přetlakem bez vydechovacího ventilu (C).
Kontrola A se provádí u každé masky. Pokud je maska těsná, stačí jen tato zkouška. Kontrola B a C se provádí tehdy, když je maska při zkoušce A netěsná. Kontroly B a C slouží ke zjišťování příčin netěsnosti. 

4.4 Zkouška podtlakem s vydechovacím ventilem

Měřící skříňkou vyvoláme pod maskou podtlak 8 mbar (800 Pa). Povolený pokles  1mbar.min-1 (100 Pa. min.-1 ),
4.5 Zkouška podtlakem bez vydechovacího ventilu

Pokud maska netěsní zjistíme zkouškou funkci a netěsnost vydechovacích ventilů. Otvor pro vydechovací ventily utěsníme záslepkou.

4.6 Zkouška přetlakem bez vydechovacího ventilu

Měřící skříňkou vyvoláme přetlak 8 mbar (800 Pa) a pomocí mýdlového roztoku hledáme netěsnost. Pokud ani takto závadu nezjistíme ponoříme masku jako zvon asi 80 cm pod vodu a v místě unikání bublinek zjistíme netěsnost. Po odstranění závad a netěsností provedeme vždy zkoušku těsnosti masky s vydechovacím ventilem.

4.7   Zkouška otevíracího tlaku výdechového ventilu

U obličejových masek přetlakových se zkouší tlak, kdy otevře výdechový ventil. Měřící skříňkou vyvoláme přetlak a v rozmezí 4,2 – 5,7 mbar (420 - 570 Pa) by mělo dojít k otevření výdechového ventilu, jinak je potřeba vyměnit přítlačnou pružinu. Po výměně pružiny zkoušku opakujeme.

5. Křísící přístroje

5.1 Postup kontroly Saturn OXY

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti

· Tlak v tlakové láhvi

· Funkce ovládacích prvků a kompletnost všech součástí

· Stav pryžových a plastových součástí

· Otevírací podtlak PA : - 200 Pa (nutno vyměnit vrapovou hadici)
· Těsnost vysokotlaké části

· Platnost tlakové zkoušky TL

6. Detekční přístroje a zařízení

U souboru provozních karet detekční techniky bude jako první karta vložena karta: „Přehled detekční techniky“ dle vzoru karty č. 28, kde budou v přehledu uvedeny všechny detekční přístroje včetně jejich termínů kalibrace a kontrol.

6.1 Postup kontroly detektoru toxických látek – CMS Dräger

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje – při výměně zkontrolovat zda nové baterie se shodují s návodem výrobce – např. : M – AA LR6 ( alkalické nenabíjecí 1,5 V )

· Vyzkoušet funkci přídavného čerpadla.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti displeje přístroje.
· Kontrola stavu příslušenství – neporušenost hadiček, plováku.
· Kontrola životnosti čipů.
· Kontrola platnosti kalibrace – 1 x za 2 roky.
6.2 Postup kontroly explozimetru GasAlert Micro   

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola platnosti kalibrace – u tohoto přístroje se provádí 1x za 6 měsíců.
· Kontrola neporušenosti displeje přístroje.
· Kontrola stavu příslušenství – neporušenost hadiček, plováku.
· Kontrola funkčnosti ručního nasavače.
6.3 Postup kontroly OLDHAM MX-21   

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola platnosti kalibrace – u tohoto přístroje se provádí 1x za 6 měsíců.

· Kontrola funkčnosti přídavného čerpadla.
· Kontrola stavu příslušenství – neporušenost hadiček, teleskopické tyče  a další.

· Výsledek zkoušky.
6.4 Postup kontroly detektoru plynů X – am 7000  

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola platnosti kalibrace – u tohoto přístroje se provádí 1x za 6 měsíců.
· Kontrola funkčnosti čerpadla.
· Kontrola neporušenosti displeje přístroje.
· Kontrola stavu příslušenství. 
6.5 Postup kontroly - EX-OX- METER II 

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti – přístroj po zapnutí provede samočinný test funkčnosti a stavu čidel.
· Kontrola stavu zdroje (Stav nabití zdroje musí být větší než 3,7V).  
· Kontrola platnosti kalibrace – u tohoto přístroje se provádí 1x za 6 měsíců.
· Kontrola stavu příslušenství – neporušenost popruhu, hadičky, funkčnost sondy.
· Kontrola, zda jde přepínat mezi rozsahy EX, OX, PPM..
6.6 Postup kontroly detektoru tepla HOTSPOTTER

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Provést kontrolní měření, zkouška akustické signalizace.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti indikačních diod.
6.7 Postup kontroly detektoru tepla Pyrometr AMIR

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Provést kontrolní měření.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti displeje přístroje.
6.8 Postup kontroly detektoru tepla  AG-600

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Provést kontrolní měření.
· Kontrola funkčnosti indikačních diod. 

· Výsledek zkoušky.
6.9 Postup kontroly detektoru tepla RAYTEK

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Provést kontrolní měření.
· Kontrola funkčnosti displeje.
· Výsledek zkoušky.
6.10 Postup kontroly termokamery Argus
· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Provést kontrolní měření.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti displeje přístroje.
6.11 Postup kontroly termokamery Bullard Tlx
· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti displeje přístroje.
· Provést kontrolní měření.
· Kontrola funkčnosti dálkového přenosu signálu a monitoru.
6.12 Postup kontroly bezkontaktního teploměru AMIR 7813

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola neporušenosti a funkčnosti displeje přístroje.
· Provést kontrolní měření.
6.13 Postup kontroly chemického průkazníku – CHP 71
· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola platnosti kalibrace (revize) – u tohoto přístroje se provádí 1 x za 3 roky.
· Provést kontrolu činnosti čerpadla – provést kontrolní měření za použití tří otevřených trubiček a zbytek zatěsnit – kulička v kontrolní trubičce se musí pohybovat ve stanoveném rozmezí. Vyzkoušet regulaci průtoku vzduchu.
· Kontrola kompletnosti příslušenství.
· Kontrola úplnosti a životnosti detekčních trubiček.
6.14 Postup kontroly radiometru DC – 3E – 98

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti.
· Kontrola stavu zdroje.
· Kontrola platnosti kalibrace – u tohoto přístroje se provádí 1 x za 2 roky.
· Provést kontrolní měření – za pomoci přiloženého kontrolního zářiče. Je nutno pamatovat na poločas rozpadu zářiče – podle záznamu na zářiči.

·  Kontrola stavu příslušenství.
6.15 Postup kontroly osobního dozimetru D - 222
· Kontrola úplnosti ,kompletnosti 
· Kontrola stavu zdroje
· Kontrola funkčnosti
· Výsledek zkoušky
6.16 Postup kontroly osobního dozimetru DMC 2000S
Kontrola se provádí 1x za měsíc a každý den při převzetí přístroje příslušníkem sloužící směny se provádí zápis - do protokolu o předání služby, kam se zapisuje hodnota na displeji. Je nutno zkontrolovat :

· Kontrola úplnosti, kompletnosti. Přístroj nesmí zobrazovat žádnou chybovou hlášku
· Kontrola stavu zdroje - Přístroj je stále zapnut, při slabém zdroji přístroj zobrazuje hlášku „b:A L xx“ xx: číslice 09-01 
· Kontrola naměřené akumulované dávky 
· Kontrola funkčnosti
· Výsledek zkoušky
6.17 Postup kontroly indikátoru ionizujícího záření GI 3-H

Kontrola se provádí 1x za měsíc, po použití, nabití zdroje průběžně - je nutno zkontrolovat :

· Kontrola úplnosti, celistvosti a funkčnosti (Přístroj musí během minuty cca 5x slabě bliknout a slabě „cvaknout“)

· Kontrola stavu zdroje (Přístroj je stále zapnut, proto se kontrola nabití provádí automaticky mikroprocesorem přístroje. Slabý zdroj přístroj oznamuje krátkým signálem jedenkrát za minutu)

6.18 Postup kontroly ručního nasavače a trubiček

· Kontrola úplnosti, neporušenosti a funkčnosti

· Kontrola stavu pryžových částí – vaku

· Kontrola těsnosti nasavače – nasavač zmáčknout, zatěsnit a po dobu 1 minuty nesmí dojít k jeho napuštění vzduchem

· Kontrola úplnosti, neporušenosti a životnosti trubiček 

7. Pokyny pro provoz kompresoru, plnění a manipulaci s tlakovými lahvemi
7.1   Provoz kompresoru

7.1.1  Kontrola před spuštěním kompresoru 

Kontrola se provádí před každým spuštěním kompresoru a kontroluje se především:

· Kontrola deníku kompresoru – poslední zápis, zda není porucha na kompresoru, stav motohodin. 

· Kontrola plomb na pojišťovacích ventilech.
· Kontrola stavu náplní čističů vzduchu – molekulární síto, aktivní uhlí – motohodiny.
· Kontrola množství oleje – stav motohodin. 

· Napnutí a stav klínových řemenů.
· Stav sacího filtru – motohodiny.
· Čistota v okolí kompresoru.
· Stav přívodního elektrického kabelu.
· Stav plnících hadic.
· Po spuštění kompresoru zkontrolovat směr otáčení – funkčnost chlazení.
7.1.2 Údržba kompresoru po ukončení práce

· Provoz kompresoru zaznamenat do provozního deníku.
· Kompresor řádně odkalit.
· Kontrola celkového stavu kompresoru, případné drobné závady se snažit odstranit. 

· V případě neodstranitelné závady je nutno provést záznam do provozního deníku a kompresor označit nápisem  „MIMO PROVOZ“.
7.1.3 Kontrola a údržba kompresoru

· Celkové vyčištění kompresoru – zejména vyčištění chladících žeber na hlavách válců.

· Řádné vyčištění odkalovacích věží filtrů.
· Kontrola funkčnosti pojišťovacích ventilů.
· Kontrola dotažení spojů.
· Kontrola neporušenosti rámu, krytů apod.

· Kontrola celkového stavu kompresoru.
7.2 Pokyny pro plnění a manipulaci s tlakovými láhvemi

7.1.1 Všeobecné zásady

· Obsluhovat kompresor mohou jen pracovníci odborně  způsobilí.
· Při obsluze kompresoru se obsluha řídí dle technických  podmínek a návodu k obsluze dodaných výrobcem, které jsou  k dispozici v plnírně tlakových láhví.
· Obsluha kompresoru se nesmí během plnění vzdálit a musí  sledovat chod kompresoru.
· Projeví-li se během plnění porucha kompresoru je nutno  tento vypnout, odpojit tlakovou láhev a připojovací kabel.
· Během plnění je zakázána přítomnost nepovolaných osob  v plnírně tlakových láhví.
· Obsluha je před plněním povinna zkontrolovat platnost  úředních cejchů vyznačených na láhvi a provést vnější  prohlídku láhve.
· Obsluha nesmí během plnění překročit stanovený plnící tlak  dle označení na láhvi.
· S láhvemi se musí zacházet s největší opatrností; zvláště  se s nimi nesmí házet ani je valit po plášti; láhve musí být během plnění a při skladování bezpečně  zajištěny proti převržení, láhve plné a prázdné musí být skladovány oděleně a zvlášť označeny.
· Po skončení plnění obsluha provede zápis do provozní knihy  kompresoru a další příslušné dokumentace.

· V TL je nutno 1x ročně provádět výměnu vzduchu, tato výměna musí být zaznamenána v kartě tlakové láhve : „ výměna vzduchu“!!!

7.1.2 Značení kovové láhve musí obsahovat

· Nezkrácené pojmenování plynu, jméno výrobce nádoby nebo  jeho značku a výrobní číslo, značku žíhání v případě, že  bylo provedeno.
· Datum první tlakové zkoušky.
· Datum poslední periodické zkoušky a značku zkušebního  orgánu.
· Největší dovolený plnící přetlak.
· Zkušební přetlak.
· Hmotnost láhve.
· Vnitřní objem láhve v litrech.

7.1.3 Je zakázáno plnit láhve

· U nichž prošla lhůta periodické zkoušky; termín  periodických zkoušek u láhví na plyny pro zdravotnické účely  je každých 5 let; životnost láhve je 40 let.
· Které nemají předepsané značení popřípadě barevným  značením láhve bylo zakryto toto značení.
· Které mají poškozené nebo netěsné ventily.
· Jejichž povrch je poškozen (trhliny, silná koroze, patrná  změna tvaru, prasklé obruče a pod.).
· Jimž chybí nebo není dostatečně jasné barevné značení.
· Láhve s poškozenou patkou nebo límcem tak, že tyto neplní  svoji funkci nebo se špatně nasazenou patkou.
· Které byly vyřazeny z provozu orgánem dozoru.
· U nichž byl zjištěn nebo je podezření, že obsahují jiný  druh plynu než pro který jsou určeny.
· Láhve, jejichž užívání nebylo v ČR schváleno.

7.1.4 Kompozitní tlakové láhve

Láhve se před plněním musí podrobit vnějšímu posouzení,  aby bylo zřejmé, že nepřekročily lhůtu mezi periodickým  přezkušováním a že od jejich posledního plnění nedošlo  k žádnému výraznému poškození.

7.1.5 Výrobní štítek láhve obsahuje následující údaje

· Národní normy nebo směrnice, podle kterých se řídí výroba,  zkoušení a použití lahve.
· Výrobní značku.

· Plnící tlak.
· Sériové (výrobní) číslo láhve.
· Značku zkušebny, např.Authorized Testing Inc.
· Datum (měsíc a rok) první hydrostatické zkoušky ve  výrobně.
· Zkušební tlak.
· Vodní objem.
· Závit.

Popis významných údajů na štítku:

///////// čárový kód výrobku

ABC 25012 výrobní číslo výrobku

--------------------------------------------------------

10/97 měsíc a rok výroby

A značka státního schvalovacího ústavu

2012 rok ukončení životnosti výrobku

FP 300 bar plnící tlak

PT 450 bar zkušební tlak

V 6.8 L objem 6.8 litru

--------------------------------------------------------

VZDUCH určení druhu náplně láhve

--------------------------------------------------------

jméno výrobce a stát sídla

HSE-AL-FW2 označení směrnice pro výrobu láhví

9601-H24-M18 objednací číslo výrobku

AA6061 označení směrnice pro hygienickou nezávadnost Al jádra

M 18 druh a velikost závitu hrdla láhve

--------------------------------------------------------

CZ: 14/D/97/TZ označení typového schválení v ČR

7.1.6 Vnější posouzení před plněním a plnění kompozitní láhve

· Je třeba odstranit vše, co by mohlo překážet vnější  vizuální inspekci, jako jsou cizorodé látky na láhvi, špína,  sedřená barva atd..
· Štítek vykazující schválení příslušným pracovištěm, který  je zalitý v kompozitním materiálu láhve, se nesmí odstranit.
· Je nutné zkontrolovat každý štítek láhve, aby se  prověřilo, že láhev ještě spadá do časového období, kdy se  u ní nemusí provádět periodické přezkoušení a že životnost  láhve nebyla překročena; pokud láhev nevyhovuje těmto  podmínkám nesmí se plnit; provozní  revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti musí být provedena s intervalem 5  let, kdy musí být provedena navíc vodní tlaková zkouška;  životnost láhve je stanovena na 15 let, pokud výrobce nestanoví jinak.

· U každé láhve se překontroluje míra poškození a plnit se  mohou jen ty láhve, u kterých je poškození v přijatelné míře  viz.(typy poškození a kritéria přijatelnosti).
· Láhev se plní na požadovaný plnící tlak, který si vyžaduje  konstrukce a který je vyznačený na štítku láhve.
· Kompozitní materiál použitý k výrobě láhví funguje jako  dobrý tepelný izolátor, a tak se teplo vzniklé při plnění  láhve vytrácí po delší době než u tradičních kovových láhví;  následkem toho láhev naplněná pod normálním plnícím tlakem,  obzvláště pokud plnění probíhá rychle, dosáhne v průběhu  plnění teplot nad 30 C; při návratu k okolní teplotě se tlak  v láhvi sníží a ta nebude zcela naplněna; pak bude nutné  provést další doplnění.
· V průběhu plnění a vyprazdňování dochází k určitým pohybům  kompozitního materiálu a výsledkem toho může být hluk,  praskání, atd; toto je normální jev.

7.1.7 Typy poškození kompozitních láhví

Poškození sedřením

K tomuto typu poškození dochází, když se láhev tře o tvrdší  předmět nebo povrch nebo v krajních případech, když se  odírá. Příkladem takového poškození je odstranění,  odloupnutí, materiálu od povrchu.

Poškrábání při kterých se dře s povrchu láhve barva, se  považují za drobnější poškození sedřením.

Sedření znamená větší opotřebování povrchu láhve a obvykla  mnoho viditelných vláken. Plochý bod na povrchu láhve by  mohl značit nadprůměrný úbytek kompozitní vrstvy.

Poškození řezem

Řezy a rýhy jsou způsobené kontaktem s ostrými předměty, s  hranami povrchů nebo rohy do takové míry, že narušují  kompozitní vrstvu tak, že ji ztenčují.

Poškození nárazem

K poškození nárazem dochází při kontaktu láhve s hranami  nebo rohy předmětů. Toto se může stát při upuštění láhve nebo při nějakém nárazu láhve. Poškození se projevuje ve  formě zubořezů, vlasových trhlin v epoxidové pryskyřici nebo  rozštěpením kompozitního obalu.

Rozštěpení

Rozštěpení je oddělení proužků vláken od těla kompozitu,  přičemž vlákna se odchlipují od spodní vláknité vrstvy.  Rozštěpení může vypadat jako bělavá záplata pod první  vrstvou (vrstvami). Důsledkem štěpení může být to, že se  vlákna od řezu nebo rýhy odloupnou.

Poškození teplem nebo ohněm

Poškození teplem nebo ohněm se projevuje vyblednutím,  zuhelnatěním, pálení nebo tavením láhve, nátěrů, štítku nebo  materiálu ventilu.

Strukturální poškození

 Strukturální poškození se projevuje změnou původního  vnějšího vzezření láhve. Vyboulení, u kterých je vidět  vydutí láhve, zubořezy, kde jsou vidět prohlubně v láhvi  a zkřivená hrdla poukazují na strukturální poškození.

Chemické poškození

Chemické poškození by se projevilo jako poškození nátěru  nebo rozpuštění epoxidové pryskyřice, která obklopuje  tkaninu. V jiných případech, které souvisí s rozpouštědly  může být povrch lepkavý.

Nečitelný štítek

Nečitelnost štítku může být příčinou k tomu, aby láhev byla  prohlášena za nepouživatelnou

Jiná poškození:

Poškození hrdla

 Malá obvodová trhlina se může projevit v kompozitním  materiálu mezi tělem láhve a hrdlem, a někdy se při plnění  může rozevřít. Tato trhlina mezi obalem láhve a hrdla není  pro strukturu kritická.

Poškození báze

Uprostřed báze láhve se může projevit malá dírka. Při  procesu obalování láhve se střed báze nepřebaluje a takto  vzniklá dutina se poté musí zalít pryskyřicí. Někdy vznikne  vzduchová bublina, která neumožní dostatečnou penetraci  pryskyřice, a to se později projeví v podobě dírky. Nejedná  se o oblast kritickou.

Vlasová trhlinka na štítku

 V oblasti štítku se může projevit obvodová vlasová trhlinka.  Štítek je umístěn pod vrchní vrstvou skelné tkaniny a  důsledkem toho je zde lokalizovaná oblast, která mírně  vyčnívá nad zbylou plochu láhve. Někdy se obvodová vlasová  trhlina objeví na samé hraně štítku a obvykle zasahuje 5-10  mm do obasti nátěru nad nebo pod štítek láhve. Toto nemá na  celkový stav láhve žádný vliv.

7.1.8 Kritéria přijatelnosti poškození

Přípustné poškození:

· Poškození je v hloubce menší než 0,20 mm a na bezpečnost  nebo výkonnost lahve nemá žádný vliv; přípustným poškozením  se rozumí např. poškození nátěru; poškrábání, sedření nebo  řezy v hloubce menší než 0,20 mm; nebo malé shluky  roztřepených vláken.

Nepřípustné poškození:

Je zakázáno plnit kompozitní láhev:

· Jestli-že je překročena lhůta periodického přezkušování  láhve.
· Vykazuje-li láhev sedření, u kterých jsou viditelná  některá vlákna nebo u kterých jsou ploché body v hloubce  přesahující 0,20 mm.
· Vykazuje-li láhev řezy nebo rýhy způsobené nárazem  v hloubce větší než 0,2 mm.
· Při poškození povrchu láhve teplem nebo ohněm; zuhelnatění  nebo opálení kompozitního materiálu, štítku nebo nátěru nebo  když je zřejmé, že epoxidová pryskyřice roztála.
· Při chemickém poškození láhve.
· Je-li nečitelný štítek.
8. Kontrola pneumatických zařízení 

8.1 Kontrola zvedacích vaků

8.1.1 Vizuální a funkční zkouška

Vizuální kontrolou se zjišťuje jak kompletnost soupravy, tak celkový stav jednotlivých částí (spojovací hadice, ovládací elementy, plnící zařízení, přípojky pro tlakový vzduch, polštáře) s ohledem na možné mechanické, tepelné nebo chemické vlivy se zaměřením na posouzení vnějšího stavu polštářů včetně všech součástí. Polštář natlakujeme na polovinu provozního tlaku (4 bar) a oplachujeme mýdlovou vodou. Eventuální netěsnosti se projeví mýdlovými bublinami. Při delším smáčení povrchu může být pozorováno nepatrné perlení vzduchových bublinek. Dochází k pronikání vzduchu tkaninou. To je pro tento materiál typické a nelze to považovat za netěsnost. Při zkoušce těsnosti a současném čištění kontrolujeme celý povrch, zda se nevyskytují prodřená nebo prořezaná místa a podobná poškození. Vyčnívající drát je patrný i když polštář není pod tlakem.

Pokud prohlídka nenasvědčuje, že polštář je poškozen, provedeme natlakování na provozní tlak (8 bar), ve kterém se udržuje po dobu 5 minut. Po této době se zvýší tlak až do hodnoty, při níž se otevře pojistný ventil. Přitom pečlivě kontrolujeme tlak na manometru, neboť pojistný ventil by měl být plně otevřen při hodnotě maximálně o 10 % vyšší než je provozní tlak. (8,8 bar) Pokud ani tato zkouška nenasvědčuje, že je polštář poškozen je možno odpustit vzduch a polštář osušit.

8.2 Kontrola pneumatických ucpávek

8.2.1 Vizuální a funkční zkouška

Vizuální kontrolou se zjišťuje jak kompletnost soupravy, tak celkový stav jednotlivých částí (spojovací hadice, ovládací elementy, plnící zařízení, přípojky pro tlakový vzduch, polštáře) s ohledem na možné mechanické, tepelné nebo chemické vlivy se zaměřením na posouzení vnějšího stavu polštářů včetně všech součástí.

Ucpávku postupně nafukujeme a současně kontrolujeme její stav, po natvarování ji natlakujeme na provozní tlak ( 1 bar ) a provedeme kontrolu a zkoušku na těsnost – pomocí mýdlové vody.  Eventuální netěsnosti se projeví mýdlovými bublinami. Při delším smáčení povrchu může být pozorováno nepatrné perlení vzduchových bublinek. Dochází k pronikání vzduchu tkaninou. To je pro tento materiál typické a nelze to považovat za netěsnost. Při zkoušce těsnosti a současném čištění kontrolujeme celý povrch, zda se nevyskytují prodřená nebo prořezaná místa a podobná poškození. 

Pokud prohlídka nenasvědčuje, že ucpávka je poškozena, udržujeme provozní tlak po dobu 5 minut. Po této době se zvýší tlak až do hodnoty, při níž se otevře pojistný ventil. Přitom pečlivě kontrolujeme tlak na manometru, neboť pojistný ventil by měl být plně otevřen při hodnotě maximálně o 10 % vyšší než je provozní tlak. (1,1 bar) Pokud ani tato zkouška nenasvědčuje, že je polštář poškozen je možno odpustit vzduch a polštář osušit.

Kontroly pneumatických zařízení se provádí 1x ročně a o provedené kontrola je potřeba provést záznam v kartě prostředku.

9. Metodika zkoušení žebříků

     Nahrazením norem ČSN 38 9802 Hákový žebřík a ČSN 38 9805 Vysunovací žebřík normou ČSN EN 1147 Přenosné žebříky pro hasiče vznikla potřeba upřesnit uživatelské zkoušky a kontroly žebříků vyrobených před účinností této normy. 

     Metodika zkoušení žebříků (dále jen „metodika“) vychází z obou nahrazených norem (z je-jich částí IV. Zkoušení) a zejména z přílohy N normy ČSN EN 1147.

     Metodika obsahuje doporučené lhůty zkoušek a kontrol a popis zkoušek pevnosti a funkčních zkoušek vysunovacích, nastavovacích a hákových žebříků včetně hákových žebříků pro požární sport, které byly zavedeny do výbavy jednotek požární ochrany před účinností normy  ČSN EN 1147.

Žebříky vyrobené před účinností normy ČSN EN 1147

     Normy ČSN 38 9802 Hákový žebřík, ČSN 38 9805 Vysunovací žebřík doporučovaly nebo v případě nastavovacích žebříků (ČSN 38 9804 – Nastavovací žebřík) doporučují postupy údržby, zkoušek a kontroly. Jelikož se těmito normami uživatelé při zkouškách řídili do doby jejich zrušení, doporučuje se využívat příslušná ustanovení uvedených norem i nadále, pokud výrobce nestanovil jinak.

9.1 Hákové žebříky

9.1.1 Kontrola a údržba

     Kontrola a údržba se provádí podle návodu výrobce alespoň jednou ročně a před a po každém použití. Kontroluje se, zda nejsou na žebříku trhliny nebo jiná poškození.

9.1.2   Zkoušení pevnosti

a)  Žebřík se zavěsí postupně za každý hák a zatíží se na nejnižším příčli závažím o hmotnosti  80 kg na dobu 10 minut. 

b)  Žebřík se zavěsí za oba háky a zatíží se na spodním příčli závažím o hmotnosti 160kg na dobu 10 minut. Poté se toto závaží zavěsí na každý příčel na dobu 1 minuty.

     Příčle musí být při zkoušce chráněny proti poškození plochým profilem  o délce minimálně 10 cm. Během zkoušek nesmějí vzniknout žádné trhliny nebo nastat trvalé deformace.

9.2 Nastavovací žebříky

9.2.1 Kontrola a údržba

     Po každém použití je třeba celý žebřík pečlivě prohlédnout, zda-li se na něm neobjevily trhliny nebo jiná poškození. Žebřík se musí zkoušet pravidelně alespoň jedenkrát ročně, pokud výrobce nestanovil kratší lhůtu zkoušek.

9.2.2 Zkoušení pevnosti

Postup zkoušky je znázorněn na obr. 1.

Vždy dva spojené díly žebříku se podepřou na obou koncích a uprostřed se zatíží

závažím o hmotnosti 80 kg a rozkmitají se. Poté se žebřík obrátí a zkouška se zopakuje.

Vyzkoušené díly se spojí vnějšími konci a zkouška se zopakuje.

Závaží se pokládá na žebřík bez nárazu tak, aby na něm nezanechalo žádné poškození. Během zkoušek nesmějí vzniknout žádné trhliny nebo nastat trvalé deformace.

[image: image1.png]



9.2.3 Funkční zkouška

     Vždy dva díly žebříku se spojují tak, že každá strana každého dílu se spojí postupně s ostatními díly. Při zkoušce se zjišťuje snadnost napojení a činnost západek. Správná funkce dílu a západek je, pokud dva částečně nasunuté díly při postavení žebříku samotíží dosednou a západky se samočinně zajistí.

9.3 Vysunovací žebříky

9.3.1 Kontrola a údržba

     Kontrola a údržba se provádí podle návodu výrobce alespoň jednou ročně a před a po každém použití. Kontroluje se, zda nejsou na žebříku trhliny nebo jiná poškození.

9.3.2 Zkouška pevnosti

Postup zkoušky je znázorněn na obrázku.

a)  Úplně vysunutý žebřík se podepře na třech místech (na obou koncích a uprostřed v místě pod překrýváním dílů). Každý díl žebříku se uprostřed zatíží závažím o hmotnosti 80 kg na obě štěřiny a rozkmitá se.

b)  Úplně vysunutý žebřík se podepře na obou koncích a uprostřed v místě překrytí dílů se zatíží závažím o hmotnosti 40 kg a lehce se rozkmitá s max. průhybem od zatížené polohy směrem dolů 10 cm. Stejným způsobem se postupuje i v obrácené poloze. 

 Závaží se pokládá na žebřík bez nárazu tak, aby na něm nezanechalo žádné poškození. Během zkoušek nesmějí vzniknout žádné trhliny nebo nastat trvalé deformace.


9.3.3 Funkční zkouška

     Žebřík se postaví do předepsaného sklonu 15º od svislice a provádí se jeho vysouvání a zasouvání. Během zkoušky se kontroluje činnost dosedacích a zajišťovacích západek, funkce výsuvného dílu, funkce a stav lana. Výsuvný díl se musí zasunout vlastní tíhou a samočinné západky se musí zajišťovat i odjišťovat bez závad v kterékoliv poloze vysunutí.

10. Tlakové požární hadice

10.1 Zkoušky tlakových požárních hadic

Zkoušení se provádí tak, že jeden konec připojíme na výtlačné hrdlo čerpadla a na druhý konec napojíme proudnici s uzávěrem a zkušebním manometrem. Do hadice pozvolna dodáváme vodu, po odvzdušnění uzavřeme proudnici, pozvolna zvyšujeme tlak, aby v 5 min. dosáhl 1,4MPa ( 140 m.v.s. ) na této hodnotě udržujeme 10 minut.

10.2 Skladování hadic

Doporučuje se uskladňovat hadice v krytých, tmavých, suchých a čistých prostorách tak, aby neležely na hranách a mezi jednotlivými hadicemi byla umožněna cirkulace vzduchu. Hadice nesmí být uskladněny společně s látkami ( kyselinami, louhy, ropné produkty apod. ), jejichž vlivem by došlo k porušení hadic. Musí být chráněny před slunečními  paprsky, topnými tělesy, teplota nesmí překročit 30° C. Na hadice se nesmí pokládat žádné předměty.

10.3 BOZP při provádění tlakových zkoušek hadic.

10.3.1 BOZP při zkoušení hadic tlakem

Zkouška se provádí vodou při zkušebním tlaku 1,4 MPa. Nebezpečí úrazu vzniká při prasknutí hadice. Riziko úrazu je mechanické. Ohrožena je hlava a oči. Ke snížení rizika úrazu musí být zakryt žlab, ve kterém se zkouška provádí, ochranným krytem. Pokud žlaby ve kterých se zkouška provádí, nejsou ochranným krytem opatřeny, musí být použita ochrana hlavy a zraku.

10.3.2  Společné ochranné pracovní prostředky
· ochranné brýle nebo štít

· tam, kde je předepsána jako ochrana hlavy ochranná přilba, bude použita přilba 


požárnická, není-li v tomto předpise stanoveno jinak.

11. Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami

11.1 Záchranné lano

11.1.1 Vizuální kontrola

Při vizuální kontrole (prohlídce) se zjišťuje celistvost a vnější vzhled lana a jeho povrchu po celé délce, zejména z  hlediska namáhání mechanického, tepelného a chemického jako je například narušený oplet po styku s ostrou hranou nebo ostrým předmětem a teplotou nad 100 O C, přímý styk s otevřeným ohněm, případně s chemickými prostředky. Hmatem se přitom kontroluje celistvost jádra.

11.1.2  Funkční zkouška

Funkční zkouškou se prověřuje celkový stav lana z hlediska jeho ohebnosti a manipulovatelnosti.

11.1.3  Důvody vedoucí k vyřazení lana z používání
· Trvalá deformace lana změnou průměru.
· Narušený oplet vláken na povrchu (mechanicky, chemicky nebo tepelně).
· Porušení, naříznutí, odření vláken lana, poškození lana, zejména přetržená, prasklá, pořezaná vlákna, případně celé prameny nebo oděrky jednotlivých pramenů.
· V případě zjištění poškození větším namáháním, při zvětšení délky lana o 10 a více % jeho původní délky (viz.záznam o skutečné délce lana při zavedení do používání).
· Změna struktury, např. barvy povrchu působením tepla (spečení vláken).
· Uvolnění pramene a změna tvaru splétání (oplétání).
· Měknutí povrchu způsobené chemikálií nebo teplem.
· Po přímém styku s otevřeným ohněm.
· V případě zjištění porušení celistvosti jádra.
· Při zjištění posuvu opletu vůči jádru.
· Po doporučené životnosti maximálně 5 let.
· Při použití lana k jiným účelům než k záchrannému využívání.
· Při znečištění lana tak, že je znemožněna jeho vizuální kontrola.
· Při jakékoliv pochybnosti o stavu lana.
11.2 Polohovací pás

11.2.1   Vizuální kontrola

Při vizuální kontrole (prohlídce) se zjišťuje celistvost a vnější vzhled z hlediska mechanického, tepelného nebo chemického poškození.

· Textilních součástí, zejména šití v okruhu 20 mm od okraje.
· Popruhů a lana z hlediska namáhání mechanického, tepelného a chemického.
· Celistvost duše lana (hmatem).
· Spojení popruhů se samosvornou sponou.
· Netextilních součástí – nosných, závěsných a seřizovacích částí z hlediska namáhání mechanického, tepelného a chemického.

11.2.2  Funkční zkouška

Funkční zkouškou se zjišťuje funkčnost jednotlivých součástí opasku a možnost manipulace s nimi, u lan celkový stav z hlediska ohebnosti a manipulovatelnosti.

11.2.3  Důvody vedoucí k vyřazení polohovacího pásu z používání

· Trvalé deformace, trhliny nebo zlomy nosných částí způsobené nadměrným mechanickým, tepelným nebo chemickým působením.
· Trvalé deformace, trhliny, poškození šití, změny struktury, popř. barvy textilních částí, popř. částí z umělých hmot.
· Omezení nebo ztrátu funkce činnosti, nebo jiná zjevná poškození.
· Změny průměru lana.
· Znečištění lana tak, že je znemožněna jeho vizuální kontrola.
· Poškození zápletu lana.
· Poškození povrchu lana otevřeným ohněm nebo působením chemikálií.
· Po doporučené životnosti lana maximálně 5 let v používání.

12. Postup kontrol oděvů proti sálavému teplu a obleků na ochranu před ohněm

12.1 Vizuální kontrola

· Kompletnosti soupravy.
· Stupně mechanického poškození.
· Působení tepelných a chemických vlivů, viditelných projevů stárnutí materiálu.
Ochranný oděv se nesmí zařadit do pohotovosti nebo zálohy pokud se zjistí vizuálně:

· Nekompletnost soupravy.
· Natržení, oděr, sedření materiálu oděvu nebo zátěru švů, poškození upínacích pásků, trnů a vázacích tkanic.
· Malá průhlednost nebo popraskání zorníku či zorníků. 

· Poškození jakékoliv části oděvu či příslušenství, propálení nebo zuhelnatění materiálu, naleptání chemikáliemi.
· Viditelné projevy stárnutí materiálu jako jsou malé trhlinky, zvrásnění nebo změna barvy v místě přeložení.
Rozsah vizuální kontroly ochranných oděvů  uvádí tabulka č.3
	 VIZUÁLNÍ  KONTROLA
	OL-2
	SPO 2D
	Izotemp
	Izotemp 2000
	Isopant

	Kompletnost soupravy
	*
	*
	*
	*
	*

	Stupeň mechanického poškození
	*
	*
	*
	*
	*

	Stav materiálu oděvu
	*
	*
	*
	*
	*

	Ochranné rukavice
	*
	*
	*
	*
	*

	Kamaše
	*
	*
	
	*
	

	Zorník
	*
	*
	*
	*
	*

	Upínací pásky
	*
	*
	
	*
	

	Upínací patenty
	*
	*
	
	*
	*

	Trny
	*
	*
	
	*
	

	Tepelné a chemické vlivy
	*
	*
	*
	*
	*

	Stárnutí materiálu
	*
	*
	*
	*
	*


                     Tabulka č.3
13.  Vedení dokumentace chemické a technické služby

Dokumentaci prostředků chemické a technické služby  stanovených přílohou č. 1 a 2 vede technik, který provozní kontrolu provedl a zodpovídá za funkčnost prostředku a pravdivost zápisu.

Provozní kontroly se provádějí v rozsahu návodu na použití výrobce a v intervalech stanovených přílohou č. 1 a 2  a po použití. 

13.1 Ochranné oděvy

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Vizuální prohlídka :
- zapsat : vyhovuje,  popis poškození 

· Tlaková zkouška : 
- zapsat : naměřenou hodnotu po stanovené časové lhůtě

· Funkční zkouška:   
- zapsat : vyhovuje,  nevyhovuje – a uvede se důvod

· Výsledek zkoušky :
- vyhovující pro další použití, mimo provoz

Karta č. 1, 1-1, 1A, 1-2A, 1-3, 1-3A
13.2 Izolační dýchací přístroje + obličejové masky, křísící přístroje
Do jednotlivých sloupců zapsat naměřené hodnoty, podle předtisku.
Do sloupce druh zkoušky:
- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
Výsledek zkoušky : 
:
- zapsat : vyhovuje,  mimo provoz
Přepočet jednotek:  
1 mbar = 100 Pa

Karta č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13.3 Detekční přístroje
13.3.1 Detekční přístroje CMS Dräger

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Zkouška čerpadla
- zapsat : vyhovuje, nefunguje ( popis závady )

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí–výpis chybějícího materiálu

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karty č. 9
13.3.2 Detekční přístroje GasAlert Micro
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, nabito

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí – výpis chybějícího materiálu

· Platnost kalibrace
- zapsat : do kdy je platná kalibrace – počet dní do kalibrace

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

 Karta č. 10

13.3.3 Detekční přístroje OLDHAM
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito

· Platnost kalibrace
- zapsat : do kdy je platná kalibrace 

· Kontrola čerpadla
- zapsat: funkční, mimo provoz

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí–výpis chybějícího materiálu

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č.10-1

13.3.4 Detekční přístroje X – am 7 000
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito

· Platnost kalibrace

- zapsat : do kdy je platná kalibrace 

· Kontrola čerpadla

- zapsat : funkční, mimo provoz

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí – výpis chybějícího materiálu

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č.10-1

13.3.5 Detekční přístroje EX – OX METER 
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání

· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, výměna a číslo zdroje

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí – výpis chybějícího materiálu

· Platnost kalibrace
- zapsat : do kdy je platná kalibrace

· Kontrola přepínání
- zapsat : funkční, mimo provoz 

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č.10-2

13.3.6 Detekční přístroje HOTSPOTER
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, výměna

· Akustická signalizace
- zapsat : vyhovuje, nefunguje ( popis závady )

· Funkce indikačních diod
- zapsat : vyhovuje, nefunguje ( popis závady )

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 11

13.3.7 Detekční přístroje AMIR
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav displeje

- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření

- zapsat : provedeno, neprovedeno

Karta č. 12
13.3.8 Detekční přístroje AG - 600
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav indikačních diod
- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření

- zapsat : provedeno, neprovedeno

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

 Karta č. 12

13.3.9 Detekční přístroje RAYTEK
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav displeje

- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření

- zapsat : provedeno, neprovedeno

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 12
13.3.10 Detekční přístroje - termokamera Argus
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání

· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav displeje

- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření

- zapsat : provedeno, neprovedeno

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 12

13.3.11 Detekční přístroje -  termokamera  Bullard
· Druh zkoušky 


- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání

· Kontrola úplnosti
…

- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje


- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav displeje


- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření


- zapsat : provedeno, neprovedeno

· Kontrola dálkového přenosu
- zapsat: funkční, vyhovuje

· Výsledek zkoušky

- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č.12-1

13.3.12 Detekční přístroje AMIR 7813
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání

· Kontrola úplnosti
…
- zapsat : kompletní, poškozeno ( popis závady )

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Stav displeje

- zapsat : vyhovuje, poškozen ( popis závady )

· Kontrolní měření

- zapsat : provedeno, neprovedeno

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

 Karta č. 12
13.3.13 Detekční přístroje CHP - 71
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Zkouška čerpadla
- zapsat : vyhovuje, nefunguje ( popis závady )

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí –výpis chybějícího materiálu

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito

· Kontrola úplnosti trubič.
- zapsat : kompletní, chybí–výpis chybějícího materiálu 

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 13

13.3.14 Detekční přístroje – radiometr DC – 3E - 98
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrolní měření

- zapsat : naměřenou hodnotu kontrolního zářiče

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Kontrola příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí –výpis chybějícího materiálu

· Platnost kalibrace
- zapsat : do kdy je platná kalibrace 

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 14

13.3.15 Detekční přístroje – dozimetr D 222

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, dobito, výměna

· Kontrola funkčnosti
- zapsat : funkční, mimo provoz

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 15

13.3.16 Detekční přístroje – dozimetr D 2 000 S

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola akum. dávky
- zapsat : naakumulovanou dávku uvedenou na displeji

· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, výměna

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č 15-1

13.3.17 Detekční přístroje – indikátor GI – 3H 

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Kontrola zdroje

- zapsat : vyhovuje, nabito

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, funkční, mimo provoz
Karta č.15-2

13.4  Kompresor  pro plnění tlakových lahví

· Doba plnění

- zapsat : celkovou dobu plnění daný den / celkové MH

· Výměna náplní

- zapsat : náplň, která byla měněna a kdy má být opět 
 



                vyměněna

· Výrobní číslo 

- zapsat : u TL HZS psát evidenční čísla, u TL cizích  org. (MP, 




SDHO, SDHP) psát výrobní čísla TL

· Tlaková zkouška

- zapsat : tlakovou zkoušku lahví 

· Do deníku kompresoru zapisovat každou technickou závadu, prohlídku, revizi, údržbu a tento zápis barevně označit nejlépe červenou barvou…
Karta č. 17 – provozní  deník kompresoru
13.5  Tlakové lahve

· Tlak 

            - zapsat : tlak ne který byla TL naplněna v barech

· Práce s TL
            - zapsat : plnění, tlaková zkouška

· Poznámka/kontrola
- zapsat : v případě plnění od tlaku 50-60 bar se zapíše výměna 



vzduchu
Karta č. 23
13.6   Pneumatická zařízení 
13.6.1 Pneumatická zařízení - zvedací vaky 

· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Funkční zkouška

- zapsat : vyhovuje, netěsný, poškozen

· Stav příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí – výpis chybějícího materiálu

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 18
13.6.1  Pneumatická zařízení - ucpávky
· Druh zkoušky 

- zapsat : po použití, periodická, po opravě, do užívání
· Funkční zkouška

- zapsat : vyhovuje, netěsný, poškozen

· Stav příslušenství
- zapsat : kompletní, chybí – výpis chybějícího materiálu

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 18-1

13.7  Přenosné žebříky

· Druh činnosti 

- zapsat : provozní kontrola

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

Karta č. 19

13.8  Věcné prostředky základní - hadice

· Tlaková zkouška

- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

· Délka


- zapsat : napsat aktuální délku hadice

· Výsledek zkoušky
- zapsat : vyhovuje, mimo provoz

 Karta č.20 
14.  Použitá literatura:

Metodika pro techniky chemickotechnické služby HZS okresu Sokolov

Řád chemické služby HZS ČR – SIAŘ GŘ HZS ČR č.30/2006

OPCH-90 PO protichemický oděv /návod k použití/

Speciální ochranný oděv SOO-CO /návod k použití/

Havarijní obleky řady SUNIT /návod k použití/

Vzduchový dýchací přístroj Saturn S7-89 /návod k použití/

Dýchací technika /skriptum/

Zkušební hlava pro dýchací masky /návod k obsluze/

ČSN 078304 Tlakové nádoby na plyny-Provozní pravidla

Vysokotlaký kompresor Astra /návod k použití/

Vysokotlaký kompresor Trident /návod k použití/

Kontrola přetlakových dýchacích přístrojů DRÄGER řady PSS – metodika firmy Dräger

Návody k použití jednotlivých prostředků.
	Prostředky chemické služby
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	Protichemické oděvy
	OPCH 90 PO
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 1

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1A
	
	Dle článku 2.2.1

	
	Trellchem Super Extra
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 1-1

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1A
	
	Dle článku 2.2.2

	
	Team Master Pro
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 1-1

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1A
	
	Dle článku 2.2.3

	
	Work Master
	Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 1-1

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1A
	
	Dle článku 2.2.4

	
	SOO CO
	Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č.1-2

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1-2A
	Vizuální

kontrola
	

	
	SUNIT
	 Provozní kontrola
	
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 1-3

Záznam o použití protichemického oděvu – karta č. 1-3A
	Vizuální kontrola
	

	Izolační dýchací přístroje
	Saturn
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 2
	
	Dle článku 3.1.1

	
	Dräger
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 3
	
	Dle článku 3.1.2

	Obličejové ochranné masky
	Přetlakové OM
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 4
	
	Dle článku 4.7

	
	Podtlakové
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 5
	
	Dle článku 4.4

	
	Vyváděcí masky
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 6
	Kompletnost,  neporušenost, životnost
	

	Křísící přístroje
	Saturn OXY
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 7
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 5.1

	
	RK 34 (AMBU VAK)
	 Provozní kontrola
	2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 8
	Kompletnost  a funkčnost
	

	Detekční technika


	CMS Dräger
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 9
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.1

	
	GasAlert Micro
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 10
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.2

	
	OLDHAM MX-21
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 10-1
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.3

	
	X-am 7000
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 10-1
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.4

	
	EX-OX-Meter II
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

2
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 10-2
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.5

	
	Hotspotter
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 11
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.6

	
	Pyrometr AMIR
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.7

	
	Detektor tepla AG - 600
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.8

	
	Detektor tepla RAYTEK
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.9

	
	Termokamera ARGUS
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.10

	
	Termokamera Bullard Tlx
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12-1
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.11

	
	Teploměr AMIR 7813
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 12
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.12

	
	CHP 71
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

1x za 3 roky
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 13
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.13

	
	DC-3E-98
	 Provozní kontrola

Revize (kalibrace)
	12

1x za 2 roky
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 14
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.14

	
	Dozimetr D-222
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.15

	
	Dozimetr DMC 2000S
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-1
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.16



	

	Prostředky chemické služby
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	Detekční technika
	Indikátor GI 3-H
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-2
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 6.17

	
	Ph papírky
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-3
	Kompletnost,  neporušenost, životnost
	

	
	PP3 papírky
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-3
	Kompletnost,  neporušenost, životnost 
	

	
	Detehit
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-3
	Kompletnost,  neporušenost, životnost
	

	
	Nasavače a trubičky
	 Provozní kontrola
	12
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 16
	Kompletnost,  neporušenost, životnost
	Dle článku 6.18

	Plnící zařízení
	Kompresor
	 Provozní kontrola
	2
	Provozní deník kompresoru – karta č. 17
	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku 7.1

	Dekontaminace
	sprchy - stany
	 Provozní kontrola
	1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-2
	Kompletnost  a funkčnost
	

	
	Dekontaminační vany
	 Provozní kontrola
	1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-2
	Kompletnost  a funkčnost
	

	
	Dekontaminační soupravy
	 Provozní kontrola
	1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-2
	Kompletnost  a funkčnost
	

	
	Detergenční činidla
	 Provozní kontrola
	1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti – karta č. 15-2
	Kompletnost,  neporušenost, životnost
	


	Základní věcné prostředky technické služby
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	HASÍCÍ
	
	
	
	
	
	

	

	Přenosné vodní monitory
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Pěnomety s vodní turbínou
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Přenosné přiměšovače
	Provozní kontrola
	2
	Evidenční a kontrolní list - č.22-1
	zkouška těsnosti
	tělesa přiměšovače tlakem 1 MPa po dobu 1 minuty

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	při tlaku 0,6 se zkouší lehkost funkce regulačního kohoutu

	
	Přenosné  hasicí přístroje
	Revize
	1
	-
	-
	-

	
	Pojízdné hasicí přístroje  
	Revize
	1
	-
	-
	-

	
	Džberové stříkačky
	Běžná údržba
	2
	-
	-
	-

	
	Tlumnice a hasící roušky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	HADICOVÉ
	Hadice

	základní
	- sací - pryžové
	Provozní kontrola
	1
	-
	zkouška těsnosti na podtlak
	na podtlak 0,08 MPa, maximální pokles 0,01 MPa za minutu u jednolivých savic

	
	
	
	
	
	zkouška vodním přetlak
	přetlakem 0.4 MPa po dobu 5 minut u jednolivých savic

	
	
	
	
	
	zkouška těsnosti vodou
	zavodnění celého sacího řádu především k zjištění těsnosti spojů

	
	- sací - plastové
	Provozní kontrola
	1
	-
	zkouška těsnosti na podtlak
	na podtlak 0,75 MPa, maximální pokles 0,01 MPa za minutu u jednolivých savic

	
	
	
	
	
	 zkouška vodním přetlakem
	přetlakem 0.2 MPa po dobu 5 minut u jednolivých savic

	
	· tlakové 


	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - č.20
	zkouška vodním přetlakem
	dle druhu a výrobce, nejčastěji přetlakem 1,4 MPa po dobu 10 minut

	Základní věcné prostředky technické služby
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	základní
	- přetlakový ventil
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - č.22-1
	zkouška těsnosti
	při tlaku 1,6 MPa po dobu 1 minuty

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	funkce ventilu  při různých nastavení

	
	- rozdělovač
	Provozní kontrola
	1
	-
	zkouška těsnosti
	při tlaku 1 MPa po dobu 1 minuty

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	Funkce uzávěrů

	
	- hadicový sběrač
	Provozní kontrola
	1
	-
	zkouška těsnosti
	při tlaku 1 MPa po dobu 1 minuty

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	Funkce klapky

	
	- hydrantový nástavec
	Provozní kontrola
	1
	-
	zkouška těsnosti
	při tlaku 1 MPa po dobu 1 minuty

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	Funkce uzávěrů

	
	Proudnice

	
	- plnoproudová proudnice
	Provozní kontrola
	4
	-
	zkouška těsnosti
	při tlaku 0,8 MPa může jen odkapávat

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	při tlaku 0,04 funkce uzávěru

	
	- rozprašovací proudnice
	Provozní kontrola
	4
	-
	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	- clonová proudnice
	Provozní kontrola
	2
	-
	zkouška těsnosti
	při tlaku 1 MPa může jen odkapávat

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	při tlaku 0,04 funkce uzávěru

	
	- kombinovaná proudnice
	Provozní kontrola
	1
	-
	funkční zkouška
	při tlaku 0,6 MPa může jen odkapávat

	
	- ostatní proudnice
	Provozní kontrola
	1
	-
	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	 Pomocné


	Hadicové můstky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Hadicové navijáky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Zařízení a prostředky na ošetření hadic
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	Základní věcné prostředky technické služby
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	 Pomocné


	Klíče na hadice a armatury
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Ostatní
	
	
	
	
	

	
	- ventilová lana
	Provozní kontrola
	2
	-
	-
	-

	
	- záchytná lana
	Provozní kontrola
	2
	-
	-
	-

	
	- vidlice
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- hadicové držáky (vazáky)
	Provozní kontrola
	2
	-
	-
	-

	
	- objímky na hadice
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- bandáže apod.
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	PŘENOSNÉ ŽEBŘÍKY

	Pro hasiče

(záchranné

a zásahové)
	Vysunovací
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - 19

Záznam o provozu
	zkouška pevnosti
	Dle článku č. 9.3

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	

	
	Hákové
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - 19

Záznam o provozu
	zkouška pevnosti
	Dle článku č. 9.1

	
	Nastavovací
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - 19

Záznam o provozu
	zkouška pevnosti
	Dle článku č. 9.2

	
	
	
	
	
	funkční zkouška
	

	
	Sklopné
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list - 19

Záznam o provozu
	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	

	Účelové věcné prostředky PO
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	OSVĚTLOVACÍ

	
	Ruční svítilny
	Provozní kontrola
	1 týdně
	-
	Kompletnost  a funkčnost
	-

	
	Chemická světla
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Náhlavní svítilny
	Provozní kontrola
	1 týdně
	-
	
	-

	
	Světlomety se stativy
	Provozní kontrola
	1 týdně
	-
	 Kompletnost  a funkčnost
	-

	VYPROŠŤOVACÍ A DESTRUKČNÍ

	
	Mechanická vyprošťovací zařízení  - ruční
	Běžná údržba


	1
	-
	Kompletnost  a funkčnost
	-

	
	Požární sekery
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Trhací háky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Páčidla a pákové kleště
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Prostředky pro vnikání do uzavřených prostor
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Zvedáky a navijáky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	OSTATNÍ

	
	Skříňky s nástroji
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Skříňky s elektrotechnickým nářadím
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- diaelektrické rukavice 
	revize
	1
	Revizní zpráva

Evidenční a kontrolní list – č.19
	dle EN
	dle EN

	
	- vyprošťovací elektro hák
	revize
	1
	Revizní zpráva

Evidenční a kontrolní list – č. 19
	dle EN
	dle EN

	
	Ženijní nářadí
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Nářadí v nejiskřivém provedení
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Nádoby na úkapy, průtokové kartáče na mytí
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	

	Speciální věcné prostředky PO - záchranné
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU

	
	Lana
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Pásy a postroje
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 24


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Polohovací pás
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 24


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Ostatní textilní materiál
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Karabiny a spony
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Speciální prostředky pro vytahování a spouštění 
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Ostatní materiál
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Záchranné a evakuační prostředky
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Záchranná a evakuační nosítka
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 25


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	ZÁCHRANNÉ EVAKUAČNÍ PROSTŘEDKY

	
	Záchranné seskokové matrace
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č.22-2


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Záchranné plachty
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 19


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	
	Záchranné tunely
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č.22-2


	dle druhu a výrobce
	dle druhu a výrobce

	PROSTŘEDKY PRVNÍ POMOCI

	
	Zdravotnické brašny a lékárničky
	Provozní kontrola
	1
	-


	Kontrola obsahu
	výbava, exspirace, úplnost

	
	Fixační prostředky a dlahy
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Nosítka
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Rozpínací vaky (Ambuvak)


	Běžná údržba
	1
	Záznam o kontrole provozuschopnosti  - č. 8
	-
	-

	Speciální věcné prostředky PO - zásahové
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	PNEUMATICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ

	
	Zvedací vaky
	Revize

Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	1

12
	Evidenční a kontrolní list – č. 18

Záznam o provozu
	Kompletnost  a funkčnost
	dle druhu a výrobce

viz. článek č.8.1.1

	
	Podkládací a zajišťovací klíny
	Běžná údržba
	2
	-
	-
	-

	PROSTŘEDKY PRO PRÁCI NA VODNÍ HLADINĚ

	
	Záchranná plavidla
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	2
	-
	provozní zkouška
	zkouška na vodě

	
	Ochranné záchranné prostředky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- oděvy pro práci na vodní hladině a ve vodě
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č.19
	Kompletnost  a funkčnost
	dle druhu a výrobce

	
	- záchranné plovací vesty
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 19
	Kompletnost  a funkčnost
	dle druhu a výrobce

	
	- ochranné přilby
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- ostatní osobní ochranné a záchranné prostředky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- kolektivní ochranné a záchranné prostředky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	- vybavení záchranných plavidel
	Běžná údržba
	2
	-
	-
	-

	
	Norné stěny
	Běžná údržba
	1
	Evidenční a kontrolní list – č. 22


	Kompletnost  a funkčnost
	dle druhu a výrobce

	PROSTŘEDKY PRO PRÁCE PŘI POVODNÍCH

	
	Protipovodňové stěny
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Protipovodňové pytle a násypky na plnění


	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	TĚSNÍCÍ PROSTŘEDKY

	
	Pneumatické těsnící vaky a ucpávky
	Provozní kontrola
	1
	Evidenční a kontrolní list –č. 18-1


	Kompletnost  a funkčnost
	Dle článku č. 8.2.1

	
	Kanálové rychloucpávky
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Speciální tmely
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	
	Těsnící bandáže, převazové materiály
	Běžná údržba
	1
	-
	-
	-

	ZÁSAHOVÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	
	Ochranný oděv pro hasiče
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	-
	-
	dle druhu a výrobce
	

	
	Přilba pro hasiče
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	-
	-
	dle druhu a výrobce
	

	
	Kukla pro hasiče
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	-
	-
	dle druhu a výrobce
	

	
	Ochranná obuv pro hasiče
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	-
	-
	dle druhu a výrobce
	

	
	Ochranné rukavice pro hasiče
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	-
	-
	dle druhu a výrobce
	

	ZÁSAHOVÉ SPOLEČNÉ

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
	Druh kontroly
	Kontroly  za rok
	Dokumentace
	Rozsah kontroly
	Parametry zkoušek

	
	Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	2
	Evidenční a kontrolní list –č. 19


	dle druhu a výrobce
	

	
	Rybářské kalhoty
	Provozní kontrola

Uživatelská kontrola
	2
	-
	dle druhu a výrobce
	


40 kg





80 kg





80 kg





80 kg








� Dle Řádu CHS-TS je povolený pokles max. 10% z plnícího tlaku





� Dle Řádu CHS je povolený pokles max. 10% z plnícího tlaku








PAGE  
3

_1231738741.bin

