PAGE  
12
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 35/2009                          Strana       

	



	S B Í R K A

	

	INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ

	GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

	HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

	

	Ročník: 2009
	V Praze dne 27. července 2009
	Částka: 35   

	

	

	

	

	

	

	O B S A H :

	

	

	
	Část I.
	35.
	Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 27.7.2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky

	
	
	
	

	
	Část II.
	
	Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchran-ného sboru České republiky pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

Oznámení zástupce ředitele kanceláře generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky


 35

POKYN

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 27. července 2009

ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie 

u Hasičského záchranného sboru České republiky

     K zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“)

I. s t a n o v í m
Čl. 1

Prozatímní služba osobní dozimetrie

(1) Prozatímní služba osobní dozimetrie (dále jen „PSOD“) zajišťuje

a) sledování a evidenci dávek obdržených příslušníky HZS ČR (dále jen  „příslušníci“), popř. dalšími osobami,

b) vydávání dozimetrických měřidel, jejich kalibraci, ověřování a evidenci,

c) školení příslušníků o rizicích ionizujícího záření a ochraně před ním a jeho evidenci.

(2) PSOD se ustavuje na období, než bude HZS ČR vydáno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost povolení k provozování služby osobní dozimetrie.

(3) PSOD je zabezpečována na úrovni generálního ředitelství HZS ČR, HZS krajů 
a Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“).

(4) PSOD je součástí oddělení služeb generálního ředitelství HZS ČR, HZS krajů 
a záchranného útvaru.

(5) Za zabezpečení činnosti PSOD odpovídají náměstek generálního HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, ředitelé HZS krajů v okruhu své působnosti 
a velitel záchranného útvaru.

(6) Činnost PSOD je zabezpečována prostředky uvedenými v čl. 2. Personálně je zabezpečována osobami vykonávajícími funkce uvedené v čl. 3 a dalšími osobami v jejich funkční působnosti. Požadavky na odbornou způsobilost vybraných osob jsou uvedeny v čl. 4.
Čl. 2

Prostředky využívané prozatímní službou osobní dozimetrie

(1) Osobní dozimetr je prostředkem příslušníků jednotek HZS krajů a záchranného útvaru (dále jen „jednotky“) a chemických laboratoří HZS ČR (dále jen „CHL“), popř. dalších osob (dále jen „zasahující osoby“). Osobní dozimetr je určen:

a) ke stanovení dávek zasahujících osob, 

b) ke kontrole překročení zásahových úrovní dávkového ekvivalentu,

c) jako skupinový dozimetr 
 pro jednotky s předurčeností k zásahu na nebezpečné látky typu Z (dále jen „JPO-Z“) a pro první organizovaný výjezd (družstvo) u jednotek s předurčeností typu S nebo O (dále jen „JPO-S“, „JPO-O“), vyhodnocovaný jednou měsíčně u JPO‑S,

d) jako osobní dozimetr 

da)  pro JPO-S, který před vydáním pracuje v pohotovostním režimu a který se 
       vydává přímo zasahujícím osobám  v ochranných zónách 
; při ukončení 
       činnosti zasahujícího se dozimetr vyhodnocuje přímým odečtem hodnoty 
       z displeje dozimetru,

db)  pro JPO-O, který se v místě zásahu vydává a vyhodnocuje pomocí terminálu 
        osobní dozimetrie,

dc)  pro členy výjezdových skupin CHL a pro MV-GŘ HZS ČR a záchranný útvar 
        vyhodnocovaný jednou měsíčně u JPO-O.

Pokud jednotka nebo výjezdová skupina CHL zasahovala u radiační události, je nutno osobní dozimetry vyhodnotit také po návratu jednotky na stanici nebo výjezdové skupiny CHL na základnu.

(2) Zásahový dozimetr je prostředkem JPO-Z, prvního a popř. dalších organizovaných výjezdů (družstev) JPO-S a JPO-O, výjezdové skupiny CHL a MV-GŘ HZS ČR k zabezpečení ochrany zasahujících osob. Zásahový dozimetr se při zásahu využívá jako:

a) indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, 

b) měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro účely stanovení doby pobytu zasahujících, 

c) přístroj k vytyčování bezpečnostní zóny pro ozáření zářením gama,

d) operativní dozimetr s možností přímého odečtu dávkového ekvivalentu k orientačnímu posouzení překročení zásahových úrovní.

(3) Zásahový radiometr je prostředkem JPO-S, JPO-O, výjezdových skupin CHL 
a záchranného útvaru. Zásahový radiometr se při zásahu využíván pro:

a) vyhledávání zdrojů záření gama, 

b) vyhledávání míst kontaminace,

c) kontrolu kontaminace osob, techniky a věcných prostředků,

d) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro ozáření zářením gama,

e) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro kontaminaci,

f) stanovení doby pobytu zasahujících osob,

g) dálkové monitorování radiační situace v místě zásahu,

h) stanovení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu,

i) stanovení hodnot plošné aktivity,

j) stanovení orientační hodnoty dávkového ekvivalentu,

k) indikaci překročení zásahových úrovní.

(4) Programový balík SEOD HZS je prostředkem chemické služby (dále jen „CHS“) k vyhodnocování osobních dozimetrů a ke správě databáze PSOD uložené na serveru HZS kraje (dále jen „Databáze“) 3. Programový balík SEOD HZS se využívá zejména pro:

a) práci se čtečkou osobních dozimetrů,

b) zařazení a správu dozimetrů, osob a středisek do Databáze,

c) evidenci a sledování termínů školení příslušníků o rizicích spojených s ionizujícím zářením a způsoby ochrany před ním,
d) sledování platnosti kalibrací a ověření dozimetrů a platnosti dozimetrů,

e) nastavení provozního režimu dozimetru na skupinový nebo osobní s aktivací pohotovostního režimu,

f) načítání záznamů o vývoji dávky z elektronické paměti (historie) dozimetru,

g) vyhodnocení záznamů historie, přiřazení dávek osobám a jejich opravy,

h) vytváření sestav prostředků a osob zařazených v Databázi podle zvolených kritérií (např. s ohledem na obdržené dávky, použité dozimetry, platnost kalibrace 
a ověření dozimetrů, proškolení osob apod.).

(5) Čtečka osobních dozimetrů je prostředkem JPO-S a výjezdové skupiny CHL, který se využívá pro komunikaci s osobními dozimetry rádiovou cestou 4. Čtečka osobních dozimetrů se využívá zejména pro:

a) vyhodnocování a nulování skupinových dozimetrů, které se provádí přímo na stanicích, kde je JPO-Z a JPO-S dislokována,

b) nastavování osobních dozimetrů JPO-S do pohotovostního režimu,

c) načítání historie z paměti osobního dozimetru,

d) obnovení stavu dozimetru po výměně zdroje napájení.

(6) Čtečka zásahových dozimetrů je prostředkem JPO-O, Opravárenského závodu Olomouc a výjezdové skupiny CHL, který se využívá pro komunikaci se zásahovými dozimetry metodou infračerveného přenosu a pro servisní účely 5. Čtečka zásahových dozimetrů s programem uRAD se využívá zejména pro:

a) kontrolu nastavení alarmových úrovní dávky a dávkového příkonu zásahového dozimetru a jejich změnu,

b) synchronizaci času a data v zásahovém dozimetru,

c) načítání historie z paměti zásahového dozimetru,

d) kontrolu nebo změnu parametrů souvisejících se záznamem do historie zásahového dozimetru (prahové úrovně dávkového příkonu a časové periody záznamu).

(7) Terminál elektronické dozimetrie (dále jen „TED“) je prostředkem JPO-O. TED je speciální zařízení na bázi přenosného počítače určené pro práci s osobními a zásahovými dozimetry. Po zapnutí spouští TED automaticky vlastní aplikaci, která je určena pro práci s dozimetry, zejména pro:

a) operativní vydávání dozimetrů osobám a skupinám,

b) zadávání údajů o osobách a dozimetrech nezařazených do Databáze do lokální databáze v místě zásahu,

c) vyhodnocování dozimetrů v místě zásahu,

d) uchovávání údajů zaznamenaných dozimetry v průběhu zásahu do doby propojení s Databází,

e) nastavování a nulování zásahových dozimetrů a načítání údajů z historie.

TED uchovává zaznamenané údaje ve své lokální databázi. Při spojení s Databází provádí automatickou obousměrnou synchronizaci všech údajů.

Pokud je TED připojen k Databázi, je možné spustit aplikaci SEOD Administrátor a TED tak využívat ke stejným účelům jako čtečku osobních dozimetrů (čl. 2 odst. 5). Současné spuštění vlastní aplikace TED a aplikace SEOD Administrátor není možné.

(8) Program DOSIMASS je prostředkem využívaným proškolenými osobami ve spojení se čtečkou osobních dozimetrů k práci s osobními dozimetry a pro servisní účely, zejména na pracovišti ionizujícího záření autorizovaného metrologického střediska Opravárenského závodu Olomouc. Všechny osobní dozimetry zasílané na opravy, ověření a kalibrace jsou před návratem k jednotkám nastaveny programem DOSIMASS do satelitního režimu ve stavu PAUSE (tzn. změna parametrů dozimetru je možná pouze pomocí software, nikoliv pomocí tlačítka na dozimetru). Program DOSIMASS se používá zejména pro:

a) nastavení a změny datumových a identifikačních údajů dozimetrů,

b) změny provozního režimu dozimetrů pro účely kalibrace a ověřování,

c) změny hodnot limitů alarmových úrovní dozimetru při kalibraci a ověřování,

d) změny kalibračních koeficientů podle výsledků kalibrace,

e) obnovení standardního nastavení dozimetru; standardní nastavení je soubor parametrů uvedený pro osobní dozimetry v příloze č. 1 a pro zásahové dozimetry v příloze č. 2; tyto parametry navrhuje inspektor PSOD (čl. 3 odst. 6) a nastavuje pracovník určený OZ (čl. 3 odst. 7); kontrolu nastavení zabezpečuje krajský dozimetrista (čl. 3 odst. 4), který v případě neshody parametrů s přílohou č. 1 nebo přílohou č. 2 provede jejich změny tak, aby nastavení parametrů bylo v souladu s těmito přílohami.

(9) Dozimetrické prostředky využívané PSOD se ověřují a kalibrují v Opravárenském závodu Olomouc v souladu se služebními předpisy 6.
Čl. 3

Osoby zabezpečující činnost prozatímní služby osobní dozimetrie
(1) Nositel osobního dozimetru je osoba určená pro nošení osobního dozimetru za těchto podmínek:

a) osobní dozimetr se nosí na krku, zavěšený na tkanici s bezpečnostní sponou; délka tkanice se upraví tak, aby osobní dozimetr byl ve středu hrudníku mezi prsy (referenční místo),
b) osobní dozimetr se nosí pod ochranným oděvem,
c) doba nošení dozimetru je předem stanovena; dobu nošení osobního dozimetru stanoví velitel zásahu nebo osoba jím k tomu určená.

(2) Nositel skupinového dozimetru je osoba z JPO-Z nebo z prvního organizovaného výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O, která se vyčleňuje z každé směny na celou dobu směny jako nositel skupinového dozimetru. Nositel skupinového dozimetru nemusí skupinový dozimetr nosit, je-li zaručeno, že zasahující jednotka nebude vystavena zdrojům ionizujícího záření   (tj. v místech, kde byl již proveden radiační průzkum). Přitom musí být dodrženy tyto zásady:

a) vyčlenit je třeba osobu, která se bude přímo podílet na průzkumu a likvidaci události tak, aby bylo zajištěno, že dávka této osoby bude reprezentovat dávku ostatních zasahujících osob,

b) nositel skupinového dozimetru po skončení směny předá skupinový dozimetr určenému nositeli skupinového dozimetru následující směny,

c) v případě neúčasti na výjezdu své směny nositel skupinového dozimetru předá skupinový dozimetr náhradnímu nositeli skupinového dozimetru a zajistí tak, aby jednotka nevyjela bez skupinového dozimetru.

(3) Správce Databáze
a) je zpravidla pracovník odboru komunikačních a informačních systémů HZS kraje,

b) zodpovídá za instalaci serverové databázové části SEOD HZS na server HZS kraje,

c) připravuje a udržuje krajskému dozimetristovi a územním dozimetristům přístup k Databázi pomocí klientské části SEOD HZS Administrátor ze všech stanic HZS kraje přes dohodnutá místa vstupu k Databázi,
d) zodpovídá za vyčlenění dostatečné provozní kapacity na serveru HZS kraje a pravidelně provádí zálohy Databáze,
e) po dohodě s krajským dozimetristou zabezpečuje vstup do Databáze pomocí nastavení bezpečnostních prvků,
f) podává návrhy na doplnění prvků sítě HZS kraje tak, aby bylo možno zprovoznit místa vstupu k Databázi a provádět zálohování Databáze,
g) ve spolupráci s krajským dozimetristou zabezpečuje, aby Databáze byla při instalaci doplněna o aktuální databázi osob (jméno, příjmení a osobní evidenční číslo, popř. další informace) a evidenční čísla středisek a zabezpečuje aktuálnost údajů v Databázi.

(4) Krajský dozimetrista
a) je zpravidla pracovník CHS HZS kraje,

b) metodicky řídí a kontroluje činnost územních dozimetristů,

c) řeší se správcem Databáze a územními dozimetristy zajištění dat o osobách a dozimetrech pro Databázi a o zřízení míst vstupů k Databázi,
d) zabezpečuje zařazení dozimetrických prostředků do Databáze,
e) provádí vyhodnocování osobních a zásahových dozimetrů pomocí TED a čtečky zásahových dozimetrů, včetně měsíčního vyhodnocení osobních dozimetrů výjezdové skupiny CHL a MV-GŘ HZS ČR; krajský dozimetrista HZS hl. m. Prahy spravuje dozimetry MV-GŘ HZS ČR umístěné v Praze; krajský dozimetrista HZS Moravskoslezského kraje spravuje dozimetry záchranného útvaru,
f) zodpovídá za používání dozimetrických prostředků v kraji a zabezpečuje, aby tyto prostředky byly ve standardním nastavení (příloha č. 1 a příloha č. 2) a měly platnou kalibraci a ověřovací listy 7; v případě závad zabezpečuje opravu dozimetrických prostředků a následnou kalibraci a ověření a vede o tom v Databázi příslušné záznamy,

g) navrhuje optimální počty dozimetrických prostředků a další techniky tak, aby HZS kraje byl z hlediska radiační ochrany pokryt v dostatečném počtu; k tomu podává návrhy na čerpání finančních prostředků; nově získané dozimetrické prostředky začleňuje do Databáze,

h) zajišťuje školení územních dozimetristů k provádění činností spojených s osobními dozimetry a čtečkami ve spojení s přenosným osobním počítačem a podílí se na něm,

i) zajišťuje školení nositelů osobních dozimetrů, případně i uživatelů jiných dozimetrických prostředků a podílí se na něm,

j) zodpovídá za proškolení všech osob u HZS kraje, kteří se mohou v rámci zásahu dostat do styku s ionizujícím zářením a podílí se na něm; zabezpečuje, aby tyto osoby byly o rizicích spojených s ionizujícím zářením a způsoby ochrany před ním alespoň jednou ročně prokazatelně poučeni,

k) jednou měsíčně, vždy k 10. dni následujícího měsíce, zasílá inspektorovi PSOD soubor s vyhodnocením osobních dozimetrů (včetně skupinových) za předcházející měsíc,

l) jednou ročně, vždy k 10. říjnu, zasílá inspektorovi PSOD údaje zjištěné pomocí zásahových dozimetrů; inspektor PSOD může v případech hodných zvláštního zřetele vyžadovat zaslání těchto údajů i mimo uvedený termín,

m) podává inspektorovi PSOD návrhy na řešení případných problémů a na došetření dávek osob, které překročily vyšetřovací úroveň 8.
(5) Územní dozimetrista
a) je zpravidla pracovník CHS územního odboru HZS kraje,

b) provádí vyhodnocování skupinových dozimetrů u JPO-Z a prvního organizovaného výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O ve své působnosti s frekvencí jedenkrát měsíčně; vyhodnocování provádí čtečkou osobních dozimetrů ve spojení s přenosným osobním počítačem,

c) podílí se na školeních nositelů dozimetrů.

(6) Inspektor PSOD
a) je zpravidla pracovník Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,

b) navrhuje opatření pro zajištění radiační ochrany u HZS ČR,

c) metodicky usměrňuje činnost PSOD,

d) metodicky řídí krajské dozimetristy (čl. 3 odst. 4) a pracovníka určeného ředitelem Opravárenského závodu Olomouc (dále jen „pracovník určený OZ“)   (čl. 3 odst. 7),

e) zajišťuje přípravu a vedení dokumentace nezbytné pro provoz PSOD,

f) každý měsíc přebírá od krajských dozimetristů soubory s vyhodnocením osobních dozimetrů a tyto posuzuje; ve sporných případech či případech hodných zvláštního zřetele provádí potvrzování obdržených dávek,

g) podle potřeby vyžaduje od krajských dozimetristů údaje odečtené ze zásahových dozimetrů a jiné údaje nezbytné k posuzování úrovně radiační ochrany osob podílejících se na zásazích,

h) při zjištění, že byla překročena vyšetřovací úroveň 8 a v jiných případech hodných zvláštního zřetele je oprávněn provádět šetření přímo u jednotky nebo CHL, kde je osoba, která dávku obdržela, zařazena; podle charakteru události přitom spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, popř.  odbornými radiačními pracovníky jiných resortů.

(7) Pracovník určený OZ
a) provádí záznamy o provedených opravách, kalibracích a ověřování dozimetrických prostředků,

b) zabezpečuje nastavování základních parametrů dozimetrických prostředků         a standardního nastavení dozimetrů pomocí obslužných (servisních) programů.

Čl. 4

Požadavky na odbornou způsobilost vybraných osob

zabezpečujících činnost prozatímní služby osobní dozimetrie
(1) Nositelé dozimetrů a další osoby, které se mohou dostat do styku s ionizujícím zářením, musí být o rizicích spojených s ionizujícím zářením a způsoby ochrany před ním alespoň jednou ročně prokazatelně poučeni. Poučení zabezpečuje a evidenci o něm vede krajský dozimetrista, na stanicích HZS krajů územní dozimetristé.

(2) Krajský dozimetrista a územní dozimetristé musí být absolventy specializačního kurzu „Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS ČR“ (SP­RA A nebo SP­RA B) a potvrzení 
o absolvování kurzu musí obnovovat v pětiletých cyklech. Kurzy jsou pořádány v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (SP­RA B) a školicích střediscích Tišnov a Třemošná (SP­RA A).
(3) Krajský dozimetrista a územní dozimetristé, popř. další osoby používající při práci s dozimetry programový balík SEOD HZS, musí do 31. prosince 2009 absolvovat specializační kurz „Obsluha programového balíku SEOD HZS“, organizovaný v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč; platnost potvrzení o absolvování kurzu se obnovuje ve dvouletých cyklech formou přezkoušení;
II.  v y d á v á m

        v příloze tohoto pokynu

1. „Standardní nastavení parametrů osobních dozimetrů SOR/R022, verze DMC“ (příloha č. 1),

2. „Standardní nastavení parametrů zásahových dozimetrů UltraRadiac URAD-115“
( příloha č. 2);

III.  u k l á d á m

1. náměstku generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, náměstku generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku, řediteli Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, ředitelům HZS krajů a veliteli záchranného útvaru 
vytvořit předpoklady pro zřízení a řádné fungování PSOD a zabezpečovat plnění úkolů PSOD v okruhu své působnosti,

2. náměstku generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku
zabezpečit v Opravárenském závodu Olomouc výkon činností uvedených v čl. 3 odst. 7 tohoto pokynu, 

3. řediteli Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
a)
zabezpečit výkon funkce inspektora PSOD, určit pracovníka pověřeného touto funkcí a jeho jméno sdělit náměstku generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení do 31. srpna 2009,

b)
zabezpečit instalaci a provoz programového balíku SEOD HZS na serveru Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč do 30. září 2009,

c)
zabezpečit přípravu krajských dozimetristů a územních dozimetristů ve smyslu čl. 4 tohoto pokynu a předložit návrh učebních osnov kurzu „Obsluha programového balíku SEOD HZS“ do 30. listopadu 2009,

4. ředitelům HZS krajů

a)
zabezpečit výkon funkce správce krajské databáze PSOD a výkon funkce krajského dozimetristy, určit pracovníky pověřené těmito funkcemi a jejich jména sdělit náměstku generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení do 31. srpna 2009,   

b)
zabezpečit výkon funkcí územních dozimetristů na všech územních odborech v okruhu své působnosti, určit pracovníky pověřené těmito funkcemi a jejich jména sdělit náměstku generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení do 31. srpna 2009,    

c)
zabezpečit instalaci a provoz programového balíku SEOD HZS na serveru HZS kraje do 30. září 2009, 

d)
zabezpečit průběžné nahrazování radiometru DC-3E-98 zásahovými radiometry a zásahovými dozimetry s platným ověřením,

5. zástupci ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR 

poskytnout součinnost při vytváření Databáze a její aktualizaci. 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-19563-1/PO-2009

	Generální ředitel HZS ČR

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán  v. r.


Obdrží:

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a   č. 1

k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 35/2009

Standardní nastavení parametrů

osobních dozimetrů SOR/R022 verze DMC

	Základní parametry *)

	Parametr
	Karta v DOSIMASS
	Název pole v DOSIMASS
	Nastavení hodnoty

	perioda záznamu údajů
	Assign
	History period
	1 min

	varování pro dávku
	Measures & Tresh.
	Primary dose warning
	1 mSv

	alarm pro dávku
	Measures & Tresh.
	Primary dose treshold
	50 mSv

	varování pro příkon
	Measures & Tresh.
	Primary rate warning
	20 mSv/h

	alarm pro příkon
	Measures & Tresh.
	Primary rate treshold
	200 mSv/h

	režim dozimetru
	Operating Param.
	Current mode
	Satelite

	podsvícení
	Operating Param.
	Backlight
	Enabled

	zobrazované veličiny
	Operating Param.
	Displayed measures
	Dose (rate)

	trvalá signalizace alarmu
	Operating Param.
	Rate alarm latched
	Disabled

	četnost cvrkotu
	Operating Param.
	Chirp rate
	No beep

	zobrazované jednotky
	Operating Param.
	MSv
	MSv (±1µSv)

	desetinná čárka
	Operating Param.
	Format
	Floating point

	zvuková signalizace
	Operating Param.
	Speaker
	Enabled

	signalizace výstrah
	Operating Param.
	Warning
	Enabled

	zobrazení chyby historie
	Operating Param.
	History fault
	Reported

	záznam maxim
	Operating Param.
	Measured rates are
	Maximum

	Nastavení do pohotovostního režimu pro jednotky JPO-S **)

	Parametr
	Karta v DOSIMASS
	Název pole              v Dosimass
	Nastavení hodnoty

	pohotovostní režim
	Operating Param.
	Fast entry
	Enabled


Ostatní parametry zůstávají v továrním nastavení a je zakázáno je svévolně měnit.

________________________
  *)
Kontrolu nastavení těchto parametrů zabezpečuje krajský dozimetrista.

**)
Nastavení do pohotovostního režimu pro jednotky JPO-S provádí krajský dozimetrista.

P ř í l o h a   č. 2

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 35/2009

Standardní nastavení parametrů

zásahových dozimetrů UltraRadiac URAD-115

	Základní parametry *)

	Parametr
	Význam parametru
	Stav nastavení

	celková dávka za život přístroje
	celková evidovaná dávka
	nemazat 

	zamezit smazání akumulované dávky příkonu
	povoleno mazání hodnot dávky uživatelem
	nezatrženo

	zamezit nastavení mezních hodnot 
	zakázány změny nastavení limitů uživatelem
	zatrženo

	dolní limit dávky
	varování pro dávku
	1 mSv

	horní limit dávky
	alarm pro dávku
	50 mSv

	dolní limit dávkového příkonu
	indikace zdroje záření gama
	1 µSv/h

	horní limit dávkového příkonu
	alarm pro hranici nebezpečné zóny
	1 mSv/h

	alarm
	všechny typy alarmu 

u všech limitů
	zatrženy všechny volby (Aud, Vis, Vib)

	upozornění na záznam             
do historie
	signalizace při záznamu hodnot 

do paměti
	bez signalizace

	nastavení automatického ukládání
	záznam hodnot do paměti přístroje
	povoleno (kromě kalibrace 
a ověřování)

	práh pro spouštění automatického ukládání
	práh pro záznam do historie
	1 µSv/h

	perioda ukládání
	frekvence sběru dat
	5 (sekund)

	synchronizovat čas s PC
	datum a čas
	provést při každém připojení k PC

	Doplňkové parametry

	Parametr
	Význam parametru
	Stav nastavení

	výstup dat
	povolit výstup dat na IR port
	nezatrženo

	nastavení typu baterie
	dle užívaných článků
	dobíjecí/NiMH


________________________
  *)
Kontrolu nastavení těchto parametrů zabezpečuje krajský dozimetrista.

Část II.

	O z n á m e n í

náměstka generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení


Osobní a zásahového dozimetry pořízené pro HZS ČR v roce 2008 jsou rozmístěny 
u HZS krajů takto: 

	 
	Počty osobních dozimetrů

	
	základní jednotky
	střední jednotky
	opěrné jednotky
	CHL+IOO
	CELKEM

	MV-GŘ HZS ČR
	 
	 
	 
	26
	26

	Hl. m. Prahy
	13
	 
	20
	 
	33

	Středočeský
	21
	40
	 
	4
	65

	Jihočeský
	13
	18
	10
	 
	41

	Plzeňský
	9
	18
	10
	4
	41

	Karlovarský
	6
	6
	10
	 
	22

	Ústecký
	13
	18
	10
	 
	41

	Liberecký
	5
	19
	 
	 
	24

	Královéhradecký
	12
	3
	10
	 
	25

	Pardubický
	11
	19
	 
	 
	30

	Vysočina
	16
	12
	10
	 
	38

	Jihomoravský
	21
	15
	10
	4
	50

	Olomoucký
	8
	12
	10
	 
	30

	Moravskoslezský
	16
	15
	10
	4
	45

	Zlínský
	9
	9
	10
	 
	28

	CELKEM
	173
	204
	120
	42
	539

	 
	Počty zásahových dozimetrů

	
	základní jednotky
	střední jednotky
	opěrné jednotky
	CHL+IOO
	CELKEM

	MV-GŘ HZS ČR
	 
	 
	 
	23
	23

	Hl. m. Prahy
	13
	 
	2
	 
	15

	Středočeský
	21
	11
	 
	1
	33

	Jihočeský
	13
	6
	1
	 
	20

	Plzeňský
	9
	6
	1
	1
	17

	Karlovarský
	6
	2
	1
	 
	9

	Ústecký
	13
	6
	1
	 
	20

	Liberecký
	5
	4
	 
	 
	9

	Královéhradecký
	12
	1
	1
	 
	14

	Pardubický
	11
	4
	 
	 
	15

	Vysočina
	16
	4
	1
	 
	21

	Jihomoravský
	21
	5
	1
	1
	28

	Olomoucký
	8
	4
	1
	 
	13

	Moravskoslezský
	16
	5
	1
	1
	23

	Zlínský
	9
	3
	1
	 
	13

	CELKEM
	173
	61
	12
	27
	273


Čtečky zásahových dozimetrů včetně software, čtečky osobních dozimetrů včetně software, terminály osobní dozimetrie (TED) a programy SEOD HZS jsou rozmístěny u HZS ČR takto: 

	
	software a čtečka k zásahovému dozimetru
	software a čtečka k osobnímu dozimetru
	TED
	SEOD HZS

	MV-GŘ HZS ČR
	 1
	 1
	1
	1

	Hl.m. Prahy
	2
	 2
	1
	1

	Středočeský
	1
	12
	1
	1

	Jihočeský
	1
	7
	1
	1

	Plzeňský
	1
	8
	1
	1

	Karlovarský
	1
	3
	1
	1

	Ústecký
	1
	7
	1
	1

	Liberecký
	1
	4
	1
	1

	Královéhradecký
	1
	2
	1
	1

	Pardubický
	1
	4
	1
	1

	Vysočina
	1
	5
	1
	1

	Jihomoravský
	1
	7
	1
	1

	Olomoucký
	1
	5
	1
	1

	Moravskoslezský
	1
	7
	1
	1

	Zlínský
	1
	4
	1
	1

	CELKEM
	15
	78
	15
	15


	plk. Ing. František Zadina v. r.

náměstek generálního ředitele HZS ČR


� 	Skupinový dozimetr je osobní dozimetr, jehož nositelem je nositel skupinového dozimetru. Dávka obdržená nositelem skupinového dozimetru současně reprezentuje dávku ostatních členů zasahující skupiny.


�  Ochrannými zónami se rozumí bezpečnostní a nebezpečné zóny ve smyslu Řádu chemické služby HZS ČR   � a metodického listu N4 Bojového řádu jednotek požární ochrany.


3 SEOD HZS se skládá ze serverové části a z klientské části SEOD Administrátor. Serverová část je �    provozována na serveru HZS kraje s instalací aplikace ORACLE. Klientská část SEOD Administrátor je �    provozována na přenosných osobních počítačích a terminálech elektronické dozimetrie (čl. 2 odst. 7) �    připojovaných k tomuto serveru; počítače se připojují z tzv. „míst vstupu k Databázi“, což jsou fyzicky místa �    pro připojení do sítě HZS kraje; počítače mají definované IP adresy pro připojení z konkrétních pracovišť na �    jednotlivých stanicích.


4   Čtečka osobních dozimetrů ve spojení s přenosným osobním počítačem s instalovanou klientskou částí SEOD �     HZS Administrátor se na stanicích HZS kraje připojuje přes místa vstupu k Databázi.


5   Tato čtečka se využívá v kombinaci s terminálem osobní dozimetrie, na kterém je instalován program s názvem �     uRAD potřebný pro práci se zásahovými dozimetry. Pro servisní účely se využívá čtečka připojená přes �     aplikaci Hyperterminál.


6  Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 11/2006, o metrologickém zabezpečení �     dozimetrických měřidel Hasičského záchranného sboru České republiky, a další dokumenty vydané na �     jeho základě.


7 Před odesláním osobních dozimetrů do Opravárenského závodu Olomouc je nutné osobní a zásahové  � dozimetry vyhodnotit.





8   § 75 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.








7

