TechnickÉ PODMÍNKY

zásahového radiometru

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Základní parametry |  |
| Detekční sonda | Integrovaný stávající detektor SBT-10 a přídavná GM-trubice. Oddělitelná od vyhodnocovací části – propojení bezdrátové pomocí Bluetooth, možnost uchycení stávajícího etalonu a kolimační clony ze soupravy DC-3E-98. |
| Clona | Clona bude v lyžinách jezdit nad a mimo detektor SBT-10 bez zasekávání a bude fixována v krajních bodech |
| Typ displeje | Digitální, umožňující zobrazovat písmena o velikosti nejméně 10 mm, minimálně ve 3 řádcích, a to během dne i noci a za slunného i deštivého počasí |
| Zobrazování naměřených hodnot | - Digitální hodnota - Bargraf formou diod ve 3 barvách - Optická signalizace |
| Přepínání rozsahů | Plně automatické |
| Možnost připojení dalšího detektoru nebo výcvikového zařízení (jako např. detektoru hliníku, GPS apod.) | Ano |
| Ovládání přístroje | Pomoci tlačítek ovladatelných jednou rukou v těžkých gumových rukavicích s jednoznačnou signalizací, že tlačítko bylo zmáčknuto |
| Komunikace s PC | Pomocí dodaného SW |
| Měří minimálně | Příkon dávkového ekvivalentu, dávkový ekvivalent, plošnou aktivitu, kontaminaci osob a dobu pobytu |
| Alarmy | Pro výše uvedené veličiny možnost nastavit min. 2 hodnoty alarmů. |
| Rozsah měření ekvivalentní dávky záření gama |  |
| Měřicí (pracovní) | 0,01 Sv – 10 Sv |
| Rozsah měření příkonu dávkového ekvivalentu záření gama |  |
| Měřící (pracovní) | 0,1 Sv/h – 1 Sv/h jednou sondou |
| Energetický rozsah | 60 keV až 1500 keV pro gama a 150 keV až 2500 keV pro beta |
| Rozsahy měření plošné aktivity záření beta/gama |  |
| Měřicí (pracovní) | 0,3 Bq/cm2 - 30.000 Bq/cm2 - platí pro zářič beta s energií Emax = 0,33 MeV (Co-60) v tenké vrstvě a v poloze sondy přiložené 1 cm nad proměřovaný povrch |
| Měření plošné aktivity | Korekce pro jiné RN budou uloženy v tabulce a v případě znalosti typu RN bude moci obsluha zadat koeficient a údaj na displeji ukáže již opravenou hodnotu (pouze pro expertní mód) |
| Uživatelské parametry |  |
| Režimy měření | Požadují se dva režimy měření: 1. režim vyhledávácí (rychlá odezva měřidla, časová konstanta 0,5 s) 2. režim přesného měření (rychlost odezvy si přístroj řídí automaticky, aby přesnost naměřené hodnoty odpovídala typové zkoušce v souladu se zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) |
| Měření dávkového ekvivalentu záření gama (obdržené dávky) | Požaduje se sumarizace dávky od začátku měření do konce měření a automatické uložení s časovým záznamem |
| Signalizace | Požaduje se signalizace alarmu překročení dávkového ekvivalentu 1mSv, 50 mSv a popřípadě další předem zadané hodnoty ostatních veličin. Požaduje se zvuková signalizace četnosti impulsů u rychlé odezvy. |
| Znázorňování doby pobytu | Pro nastavené hodnoty alarmu dávkového ekvivalentu se požaduje zobrazovat dobu pobytu v závislosti na měřeném příkonu dávkového ekvivalentu. |
| Dekontaminovatelnost | Co nejméně členěný povrch, na případných otvorech musí být ucpávky, displej, diody barografu a tlačítka by mohly být překryty dekontaminovatelnou folií (z možnosti výměny). |
| Chyby měření |  |
| Základní chyba měření | Max. 15 % měřené hodnoty |
| Energetická závislost měření příkonu dávkového ekvivalentu | Vyhovující IEC1017-1 |
| Teplotní závislost údaje | Max. 0,3 % na 1 °C |
| Závislost údaje na napájecím napětí | Max. 5 % |
| Směrová závislost údaje měření příkonu dávkového ekvivalentu | (0 až 25 %), max. pokles je ve směru okénka detektoru |
| Napájení |  |
| Zdroj napájení přístroje | Max. 4 ks akumulátorů o rozměru R14, popř. nabíjecí akumulátory |
| Napájení paměti | Záložní zdroj (životnost min. 2 roky) |
| Signalizace vybití zdroje napájení přístroje | Při dosažení 20% kapacity (pro různé typy použitých zdrojů napájení přístroje) |
| Životnost zdroje |  |
| Při normálním pozadí bez podsvícení a alarmů | min 100 hod |
| Při plné zátěži | cca 10 hod |
| Při plném podsvícení displeje | cca 20 hod |
| Kompenzace pozadí | Nepožaduje se |
| Provozní podmínky |  |
| Pracovní prostředí | Odolnost slunečnímu svitu, prachu |
| Rozsah pracovních teplot | –20°C až +55°C |
| Vnější elektrické a magnetické pole | Dle příslušné IEC |
| Chvění a rázy při měření | Dle příslušné IEC |
| Tlak vzduchu | 86 kPa až 106 kPa |
| Rozsah nepracovních teplot | -40°C až +65°C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 95 % nekondenzující vlhkosti |
| Vyhodnocovací část | vodotěsná do hloubky 2m |
| Sonda | Při uzavřené cloně s ochranným sáčkem odolná před stříkající vodou |
| Mechanická odolnost | Pád z 1m na beton |
| Rozměry |  |
| Přístroj | 200x100x50 mm |
| Sonda | 200x100x50 mm |
| Hmotnost |  |
| Přístroj | Max. 1,8 kg |
| Sonda | Max. 0,7 kg |